## 标段一国产设备仪器设备清单
标段一国产仪器设备清单
序号 | 设备名称 | 技术参数 |  |  | 数量 | 备注
1 | 超声清洗器 | 1. 3.2寸液晶屏显示 |  |  | 2
2.液晶屏显示累计工作时间，实现合理“三包”
3. 液晶屏同时显示仪器型号、超声功率、超声频率、超声时间、超声温度，参数详细清楚
4.液晶显示超温度、超电压、超电流、水位保护，故障蜂鸣警示
5.仪器的操作程序采用全中文智能操作系统
6.用户数据存储功能，用户可根据自己的需求保存工作参数
7.快速脱气，提高工作效率。
8. 特有的频率跟踪和功率补偿功能，使得功率损耗极低
9. 采用进口部件，频率输出稳定，功率强劲，故障率低。
10. 超声工作软启动，短路保护，漏电保护及过载保护。
11.仪器的内槽采用优质304不锈钢板冲压成型
12.仪器的网架和降音盖均采用304不锈钢材料
主要技术指标
1. 标配排水接头和软管 2.清洗容量：6 L
3.超声频率：40KHz 4.超声/脱气功率：240W
5.加热功率：400W 6.温度可调：室温-80度
7.时间可调：1-9999分钟。 8.累计时间：999999小时
9.配不锈钢网架、不锈钢降音盖
2 | 气相色谱 | 1 基本要求 |  |  | 1
1.1 温度要求： 5℃—35℃；
1.2 湿度要求； 25%—80%；
1.3 电源要求： 220V±10%,50Hz；
1.4 功率要求： 最大2500 W；
2 技术要求：
2.1 功能特点：
2.1.1 载气采用AFC气路控制。
2.1.2 双气路系统，可同时支持安装2种进样口，包括填充进样口和分流毛细进样口、分流/不分流毛细进样口等。
2.1.3可同时支持安装3种检测器，包括FID、TCD、FPD、ECD、NPD等，且可依据需求进行组合，实现一机多用，简单分析。
2.1.4 优秀的定性重复性，复杂样品（C8-C40）保留时间RSD≤0.08%。
2.1.5采用彩色大屏幕显示屏（5.6寸）显示，人性化的操作界面设计，显示直观、操作简洁，中英文相互切换，满足不同客户需求；
2.1.6通过键盘、反控工作站设定，可同时对六个模块进行温度控制；
2.1.7可安装安装FL1090自动进样器，实现更高度的自动化，提高数据重复性和精度，提高分析效率。
2.1.8可安装顶空进样器、热解析仪、阀切换系统等。
2.2 主机
2.2.1 温控区：6路独立控温；
2.2.2 载气控制：EPC/AFC控制，可选择设定载气和尾吹气类型：He、H2、N2和Ar，各载气系统均可实现恒压、恒流、程序压力、程序流量四大气体控制模式，并使用氮气、氢气、氩气、氦气4种常规气体进行流量校正。
2.2.2色谱前后通道可实现同步或异步独立控制、操作
2.3 柱箱
2.3.1 柱箱温度控制：室温上6℃～399℃ (以0.1℃增量任设)；
2.3.2 温度波动：≤±0.1℃（环境温度变化10℃或电源电压变化10％），
温度梯度：±1％（温度范围100℃～350℃）；
2.3.4 程序升温：25阶；
2.3.5 升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）；
2.3.6 降温速率：柱箱温度从200 ℃降至100℃时间不大于3min；
2.3.7 持续运行时间：999.9（min）。
2.4 进样系统
2.4.1 最高使用温度：400℃；
2.4.2 进样口数量：最多可配2个；
2.4.3 进样模式：填充进样、分流毛细进样、分流/不分流毛细进样。
2.4.4 可选配进样信号触发装置
2.5 检测系统
2.5.1 氢火焰检测器（FID）：
最高使用温度：400℃；
最小检测限：≤5× 10-12g/s（正十六烷）
基线噪音：≤20uv，基线漂移：≤50uv/30min(仪器稳定2小时后)；
线性动态范围：≥107配电子点火功能。
2.6 气路控制参数
2.6.1 压力单位：psi、KPa、bar等；
2.6.2 压力控制范围：0～90 psi；
2.6.3 压力控制精度：0.01 psi；
2.6.4 程序升压重复性：≤0.5%；
2.6.5 流量控制范围：0～200 mL/min，增量0.1 mL/min（氮气作载气）；
2.6.6 流量控制精度：0.1 ml/min；
2.6.7 流量稳定性/精度：≤0.1%；
2.7 配套设备
2.7.1自动进样器
支持单塔、双塔和大盘位自动进样器、自动进样器位数16、150位
支持前后通道同步或异步进样模式、残留/交叉污染＜1/100000
进样周期≤100ms、可选配搅拌/加热/条码扫描/全盘冷却或加热功能；
色谱软件可以反控自动进样器
2.8 工作站/数据处理软件
2.8.1 输出信号范围：-1500～+1500mV；
2.8.2 最高采样频率：60点/秒；
2.8.3 采集灵敏度：0.025μV/s；
2.8.4 采集精度：0.05%；
2.8.5 在线反控：实时控制及控制各模块的温度，并可随时调出温度控制曲线，包括柱箱、进样口、检测器及辅助加热模块，提高条件摸索效率；
2.8.6支持多内标分析；
2.8.7 支持在线分析预览，使得谱图未采集完毕，可提前知道关键组分的含量信息。
2.8.8 支持项目的轻松调用，一键调用谱图中的仪器控制参数信息。并支持项目分组，使得各谱图归类更加明确清晰。
2.8.9 支持模拟进样，提高工作站的培训效率。
2.8.10 支持认证功能：在线噪声及漂移自动计算，无需手动计算，规避人为误差。
2.8.11 支持项目加密，用户可对访问及谱图处理权限进行设置；独创项目分组功能，全面简化样品谱图管理。
2.8.12 支持多项式计算功能，一次曲线校正（y=kx+b）、二次曲线校正（y=ax2+bx+c）、三次曲线校正（y=ax3+bx2+cx+d），提高非一次曲线样品的线性准确度。
2.8.13 支持峰锁定功能，减少那些不参与计算的干扰峰对主要组分的谱线或数据干扰，从而使得谱图报告更美观，数据更清晰。
2.8.14 支持分组计算功能，优化组分的合并运算，无需另外手动计算。
4配置清单：主机1台
主要性能：
1、载气采用AFC（电子流量控制）控制
2、双气路系统，可同时支持安装2种进样口，包括填充进样口和分流毛细进样口。
3、可同时支持安装3种检测器，包括FID、TCD、FPD、ECD、NPD等，且可依据需求进行组合，实现一机多用，简单分析。
4、大显示屏显示，人性化的操作界面设计，显示直观、操作简洁，中英文相互切换，满足不同客户需求；
5、可通过键盘、反控工作站两种模式设定色谱条件，可同时对六个模块进行温度控制；
6、可选择自动进样器，实现更高度的自动化，提高数据重复性和精度，提高分析效率。
7、可安装顶空进样器、热解析仪、阀切换系统等。
进样口：分流不分流毛细管进样器 1 套
氢火焰离子化检测器（宽量程FID)1套、电子点火1套、放大板1 套
色谱工作站：FL97P智能化工作站 1 套
色谱柱：RB-5，30m 0.32mm 0.25um 1 根
自动进样器：FL1092T，16位1套、 进样瓶1 盒、进样针SGE 1 根
氮气、氢气、空气、电脑、打印机各一套
3 | 集热式油浴锅 | 特征:智能控温 |  |  | 10
搅拌容量:最大2000 ml
搅拌速度:无级调速0-2600
加热温度:室温-400℃
控温方式:数显控温
工作电压:220V/ 50Hz
备注:不锈钢活锅（可以取下单独加热）
4 | 强力电动搅拌器 | 主要特征： |  |  | 10
● 铝质金属机壳：— 确保持久使用的机械精度；— 确保连续使用的电气性能； — 确保运行状态稳定、噪声低。
● 增力变速机构：— 低速运行输出转矩成倍增加；— 满足容量大、高粘度介质混合。
● 无段变速控制：— 任意选择实验运行转速；— 应用范围广，调速方便。
● 搅拌棒轧头：— 轧装搅拌棒操作便捷；— 适配搅拌棒直径范围宽。
● 开放式机架：— 介质容器选择性广；— 偏置搅拌混合简便。
产品参数：
转速范围:100-1400r/min、最大搅拌量:28000ml、输入功率:150W
输出功率:90W、调速方法:无级
使用电源:AC 220 V 50 Hz、额定转矩:94N.cm
5 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 一、性能特点 |  |  | 1
1.1.实时仪器状态诊断：实时监测仪器的工作状态、性能指标和通讯状态，保证仪器始终处于稳定的工作状态。
1.2.度稳定型高灵敏度DLATGS检测器模块：稳定了探测器的响度响应度，保证了红外光谱分析高灵敏度和良好的重复性、稳定性。
1.3.多通讯方式可选的“互联网+检测”仪器设计：采用以太网接口进行数据传输，也可选配WIFI无线通讯方式，适应“互联网+检测”仪器发展趋势，为用户进行互联网测试、远程操作及维护、数据云计算等搭建基础平台。
1.4.全新功能强大的MainFTOS Suite软件工作站
二、高灵敏度光学系统设计：
2.1.角镜型迈克尔逊干涉仪结合专利定镜调节技术（实用新型ZL 2013 2 0099730.2：定镜调节机构），无需额外复杂电路即可保证光学系统的长期稳定性。反射镜镀金处理以最大光通量保证了仪器检测灵敏度。
三、高温定性模块划分去设计
3.1.仪器采用模块化设计，布局在铸铝底座上，结构紧凑，综合平衡机械牢固性和分区散热设计，提高了仪器的抗变形、防振动及抗温度漂移的能力，大幅度提高了仪器的机械稳定性和长期工作稳定性。
四、智能化多重密封防潮设计
4.1.干涉仪多重密封防潮结构设计，大容量可视易更换干燥剂结构设计、实时监测干涉仪内部温湿度，从多方面免除光路系统受到高温高湿及化学腐蚀干扰。
五、集成创新的电气系统
5.1.集成高灵敏度DLATGS检测器前置放大技术、高精度24位A/D转换技术，实时控制与数据处理技术、数字滤波和网口通讯技术，保证了高品质数据的实时采集和高速传输。
六、良好的抗电磁干扰能力
6.1.电气系统满足CE认证及电磁兼容设计规范要求，从设计和工艺上最大限度减小了对外电磁辐射，提高了系统的抗电磁干扰能力和整机可靠性，符合绿色仪器的设计理念。
七、高强度光源部件设计
7.1.最高能量分布与指纹区的高强度长寿命红外光源模块，采用球形反射腔设计，可获得均匀、稳定的红外辐射。外置隔离光源模块及大空间散热设计，使仪器具有更高的热血稳定性和稳定的光学干涉度。
八、可选配丰富附件的高灵敏活性设计
8.1.采用大样品室设计方式，预留附件对针安装固定孔位，可根据用户具体测试使用要求灵活配置市售常规附件和专用附件，为用户选配新型附件预留空间。
九、主要技术指标
9.1.干涉仪：角镜型迈克尔逊干涉仪
9.2.分束器：多层镀膜KBr
9.3.检测器：常温DLATGS模块，温度稳定型高灵敏度DLATGS检测器模块（选配）
9.4.光源：高强度长寿命空气冷却红外光源
9.5.波数范围：7800cm-1～350cm-1
9.6.分辨率：0.85 cm-1
9.7.波数精度：±0.01cm-1
9.8.扫描速度：微机控制可选择不同的扫描速度
9.9.信噪比：优于20000:1(DLATGS探测器，1分钟数据采集)
9.10.软件：中英文版MainFTOS Suite软件工作站 多种专业软件功能模块（选配）
9.11.通讯方式：以太网接口（标准）WIFI无线通讯（选配）
9.12.数据输出：标准数据格式、报告生成输出
9.13.状态诊断：开机自检、实时温湿度监控及提醒
9.14.认证：支持FDA 21 CFR Part 11的功能，IQ/OQ.PQ(选配)
9.15.环境条件：10℃~30℃，湿度70%以下
9.16.电源要求：AC220V±22V,50HZ±1HZ AC110V(选配)
9.17.采用的是He-Ne激光器，无需控温即可实现精准波数控制。
9.19.仪器具有模块化干涉仪，无需使用专门的防潮干燥箱。
9.20.仪器干涉仪自带实时温湿度监测功能，能够数字化地给出干涉仪的温湿度数据。
9.21.仪器使用的所有反射镜都经过镀金处理，具有比镀铝反射镜更高的反射率和光洁度。
十、资质要求
10.1.要求生产厂家具备国家级职业技能培训基地（有能力为实验室人员颁发初级、中级、高级检验工证书），提供国家质检总局授权证明及检验工证书复印件证明。
10.2.要求生产厂家具备中华环保联合会所颁发的AAA级企业信用等级证书，提供证明文件
十一、仪器售后服务及要求
11.1.现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在一周时间内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。
11.2.检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。
11.3.现场培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训，包教包会。
11.4.仪器自安装验收合格免费保修12个月。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到2小时内响应，如不能解决问题将派人现场排除固障。
11.5.如厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级权
6 | 台式电导率仪 | 仪器级别：1.0级； |  |  | 1
电导率：0.00μS/cm-200mS/cm；
电子单元引用误差：±1.0%FS；TDS：0.00mg/L-100g/L；
温度：(-5.0-110.0)℃ ●LCD液晶，显示清晰、美观
●支持电导率、TDS和温度测量
●支持多种读数方式：连续读数、平衡读数方式
●支持自动标定功能，自动识别4种JJG电导标准溶
●支持手动标定功能，自定义标准溶液
●支持自动/手动温度补偿
●支持数据储存、删除和查阅，支持存贮测量结果50套。
7 | 十万分之一微量电子分析天平 | 1、技术指标： |  |  | 1
1) 读数精度：0.01/0.1（mg）
2) 重复性：0.02≤40000mg 0.05＞40000
3) 线性：0.03/0.1（mg）
4) 典型称量时间：≤2s
5) 秤盘尺寸：ф90mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗
6) 灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃
2、仪器特点：
1）高强度 抗静电
2）USB接口。可选配以太网、可接键盘
3）配置了SCS智能内校功能，LCD超大显示屏
4）前置水平调节脚和水平指示器
5）风罩可整体拆卸，便于清洁
6）高性能高集成度的电子线路减少了电子零件数量保证稳定和可靠性的前提下使仪器占地更小
7） 快速响应的电磁力平衡传感器具有耐腐蚀，抗冲击的
特点。分体式传感器可维修结构大大降低了客户维护成本
8）隔离式的工作模块，是称重室内的工作气流大大降低，
实现更快更稳定的称量结果
9）标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、
密度称量、计数、等等多种应用程序；
10）内建密度直读程序，配合密度配件（选 配）可准确测量密度并自动运算结果；
11）IS09001质量管理体系认证，IS014001 环境管理体系认证
3、配置清单：
|  | 名称 | 数量 | 单位
|  | 1）主机 | 1 | 台
|  | 2）防风罩 | 1 | 个
|  | 3）挡风圈 | 1 | 个
|  | 4）秤盘 | 1 | 个
|  | 5）电源适配器 | 1 | 个
|  | 6) 检测报告 | 1 | 份
|  | 7）使用说明书 | 1 | 份
8 | 万分之一微量电子分析天平 | 1、采用液晶显示，显示功能完备。 |  |  | 1
2、采用德国STL研究所传感器软件技术，使仪器性能更稳定。
3、四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效的屏蔽外界静电的干扰，视野清晰。
4、内置RS232标准接口，可选配连接打印机、计算机等设备。
5、单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换。
技术参数
称量范围(g)：0-200
可读性（mg）：0.1
稳定时间：≤4S
校准方式：外部校准
电源：220V/50Hz
9 | 台秤 | 称量范围(g)：0-500 |  |  | 4
可读性/精度：10mg
10 | 高速万能粉碎机 | 粉碎方式：高速碰撞破碎、 工作方式：不连续 |  |  | 2
外壳：冷轧钢板静电喷涂、 粉碎室：不锈钢一次拉伸
粉碎叶片：合金钢、 粉碎室盖：不锈钢
粉碎室直径：100mm、 一次投入量：100g
电机转速：24000r/m、 粉碎效果：60-200目
额定功率：0.46kw、 附件：毛刷、保险、扳手、破碎叶片
11 | 真空冷冻干燥机 | 规格：多敍管压盖型 |  |  | 1
冻干面积：0.08m2
冷阱温度：》-56度
捕水量：6kg/批
达标真空度：≤5PA
极限真空度：2PA
物料托盘：180mm共三层 标配一个2X2-2的真空泵
12 | 正置荧光显微镜 | 1、 主机 |  |  | 1
1.1 人机工程三目观察筒
1.1.1 30°倾斜，瞳距调节范围48-75mm
1.1.2 22mm视场目镜，高眼点设计
1.1.3 分光比分别为：100:0/20:80，100:0/0:100,100：0/20:80/0:100
1.2、转换器：内倾5孔转换器；
1.3 荧光物镜
1.3.1 PL Fluar4x, ，数值孔径N.A.=0.13,工作距离不小于20.5mm
1.3.2 PL Fluar10x, ，数值孔径N.A.=0.3,工作距离不小于10.5mm
1.3.3 PL Fluar20x, ，数值孔径N.A.=0.5,工作距离不小于1.95mm
1.3.4 PL Fluar40x, ，数值孔径N.A.=0.75,工作距离不小于0.58mm
1.3.5 PL Fluar100X，数值孔径N.A.=1.25,工作距离不小于0.13mm
1.4、聚光镜N.A=1.25；有10X、20X、40X和60X相称孔和一个带可变光阑的明场孔。
1.5、照明：30W-100W卤素灯
1.6 红外感应系统，可以探测近距离有无观察者以及对应关闭、打开照明
1.7、物镜记忆系统，切换物镜时，照明自动调节明暗;数码版可以直接调取物镜转换信息，对应软件自动调节比例尺
1.8、机械移动载物台移动面积不小于 80 53mm
1.9、机械移动载物台：面积175X145mm，钢球、三角形钢丝导轨，调节手柄左、右手位可选择。行程80X53mm,游标最小读数0.1mm。
1.10、调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，格值0.001mm
1.11、配备直径45mm黄、绿、蓝、绿色干涉和中性滤色片
1.12、荧光装置
1.12.1
1套DAPI激发滤光片组:激发滤色片D350/50X，分光片400DCLP，阻挡滤光片D460/50M
1套FITC激发滤色片组：激发滤色片D480/30X，分光片505DCLP，阻挡滤光片D535/40M
1.12.2 100W高压汞灯
2、 摄像系统
2.1 与显微同一品牌原装摄像系统（非第三方）
2.2 传感器类型CMOS
2.3 500-20000万像素可选
2.4 传感器尺寸不小于2/3’
2.5 成像区域（对角线）长度不小于11.1mm
2.6 像素尺寸3.45um 3.45um
2.7 在2448 2048分辨率下，帧率不低于68.3fps（提供证明材料）
2.8 在1224 1024分辨率下，帧率不低于175.8fps
2.9 采用全局快门技术
2.10 曝光时间不超过7us
2.11 在1/30秒内灵敏度达到1146mV
2.12 16mm可调焦镜头
2.13 USB3.1接口，功率1.5W
2.14支持windows系统、MAC OSX系统，Linux系统
3、显微图像分析软件
3.1、配套与显微镜同一品牌的Images 3.0显微图像分析系统软件
3.2 不少于11种语言版本（提供软件截图），提供标准风格与PLUS风格可选择
3.3 提供双图比较功能，一侧为固定照片，一侧为动态照片
3.4 提供马赛克、石版画等后期处理功能（提供软件截图证明）
3.5 支持.mig格式文件，该文件同时包含图像与指示、测量结果
3.6 3D化虚拟显示模块（提供软件截图证明）
3.7 可进行细胞计数及细胞长度测量、面积计算
3.8 光密度、积分光密度统计模块
3.9可对自定义的RIO区域进行反转、浮雕、去除单一蓝、绿、红通道等特殊观察；
3.10 具有MoticHu分享功能，能将显微镜镜下图像通过局域网共享出去，在同一个局域网的其他任意终端均可自由访问镜下图像（提供软件截图证明）；
3.11 在进行各种光环境模拟，具有卤素、LED3000K、LED5000K和自定义多种选择模式 3.12 具有适用于H&E染色标本的色彩调节矫正模式（提供软件截图）
4、计算机：I7 九代/16G内存/SSD固态硬盘，23.8’2K显示器
13 | 倒置显微镜 | 1、主机 |  |  | 1
1.1 光学系统:无限远色差校正CCIS光学系统
1.2 物镜转换器:五孔物镜转换器，
1.3 物镜编码记忆功能：根据使用时间记忆当前使用倍率使用时光源亮度，当下次旋转到此倍率时光源自动调节
1.4 自带100W 卤素灯与3WLED灯，两者可随时切换
1.5 超长工作距离物镜（明场与PH相差），可以完成明场、暗场
1.5.1 CCIS LWD PL 4X，N.A.值不小于0.1,W.D工作距离不小于12.6mm
1.5.2 CCIS LWD PH 10X N.A.值不小于0.25,W.D工作距离不小于4.1mm
1.5.3 CCIS LWD PH 20X N.A.值不小于0.3,W.D工作距离不小于4.7mm
1.5.5 CCIS LWD PH 40X N.A.值不小于0.5,W.D工作距离不小于3.0mm
1.6、红外感应模式自动开关电源旋钮，可探测近距离有无用户存在自动开启或者关闭电源
1.7 载物台尺寸不小于200mm×239mm
1.8 预留升级荧光显微镜接口，可后期随时加装INV荧光模块
2、成像系统
2.1 与显微同一品牌
2.2 传感器尺寸不小于2/3’
2.3 物理分辨率2448 2048
2.4 像素尺寸3.45um 3.45um
2.5 全局快门（提供说明）
2.6 曝光时间14us-2s
2.7 灵敏度≥1146mV@1/30 sec，功率≤1W 5v
2.8 支持 TWAIN,SDK and DirectShow Driver
2.9 USB3.1接口，传输速率可达480M/S。（配套产品彩页说明）
3、图像分析软件
3.1 与显微镜同一品牌的Images 3.1专业显微图像分析系统软件
3.2 不少于11种语言版本（提供软件截图），提供标准风格与PLUS风格2种风格可选
3.3双图比较功能，一侧为固定照片，一侧为动态照片
3.4 提供马赛克、石版画等后期处理功能（提供软件截图证明）
3.5 支持.mig格式文件，该文件同时包含图像与指示、测量结果
3.6 3D化虚拟显示模块（提供软件截图证明）
3.7 可进行细胞计数及细胞长度测量、面积计算
3.8 光密度、积分光密度统计模块
3.9可对自定义的RIO区域进行反转、浮雕、去除单一蓝、绿、红通道等特殊观察； 3.10 具有MoticHu分享功能，能将显微镜镜下图像通过局域网共享出去，在同一个局域网的其他任意终端均可自由访问镜下图像（提供软件截图证明）；3.11 在进行各种光环境模拟，具有卤素、LED3000K、LED5000K和自定义多种选择模式 3.12 具有适用于H&E染色标本的色彩调节矫正模式（提供软件截图）
3.13 支持3色或者6色荧光通道叠加功能（提供软件截图）
4、计算机
I7九代以上CPU/16G内存/集成显卡/256G SSD硬盘/21.5显示器/win10系统
5、其他要求
5.1 为保证观察摄像效果，显微镜主机、专业相机、专业软件均要求同一品牌
5.2 制造商同时通过ISO9001/14001/13458体系认证和原厂授权原件5.2为保证所投产品的质量与安全性，提供投标产品符合电磁相容(辐射及抗扰)法律以及EMC指令89/336/EEC中的EMC要求的TUV认证证书5.3 为保证使用者长期使用的安全，制造商需提供权威部门出具的有害物质检测报告及UL认证证书
6、配置表
6.1 倒置显微镜主机1套
6.2 明场与相差物镜4套
6.3 卤素光源与LED光源各1套
6.4 专业CCD及可调焦接头1套
6.5 专业图像分析软件1套
6.6 计算机1套
14 | 实时荧光定量PCR系统 | 1. 7寸彩色触摸屏，单机使用，操作简单； |  |  | 1
2.小巧便携，可以通过车载电源供电，满足现场即时检测需求；
3. 灵敏高效的光信号检测系统，基于独特的菲涅尔透镜、高效PMT和免维护长效LED，多通道荧光无串扰，16孔快速扫描仅需1s；
4. 采用创新性液体循环制冷技术，结合Peltier控温技术实现快速升降温；
5. USB直接导出实验数据及图片；
6.兼容0.2mL PCR透明管或八连排管，单次可测16个样本；
7.支持CT值分析，绝对定量分析。
性能参数:
样品容量:2×8孔，0.2ml单管/8联排管，透明管
反应体积:10-50μl
触屏:YES
热循环技术:Peltier，液体循环制冷
最大升降温速率:6.0°C/秒
加热温度范围:4 – 100 °C
温度准确性:±0.2°C
温度均一性:±0.2℃ @60℃ ±0.3℃ @95℃
激发光源:单色高效LED
检测装置:PMT
检测模式:底部快速逐孔扫描
荧光通道:双通道标配：FAM/ SYBR, VIC/HEX
四通道标配：FAM/ SYBR, VIC/HEX ，ROX，CY5
灵敏度:单拷贝基因
动态范围:10个数量级
分析模式:CT值分析、绝对定量分析
15 | 超净台 | 净化效率：100级（美联邦209E） |  |  | 2
平均风速：0.3-0.6m/s（快/慢双速，可调）
功耗：0.8KW
平均菌落数：≤0.5个/皿·时
噪音：≤ 62dB（A）
震动半峰值：≤ 3um(X·Y·Z)
电源：220V 50Hz
照明灯/杀菌灯：（LED)28Wx1 21Wx1 （T5一体） 照度：300Lx
16 | CO2培养箱 | 产品技术参数： |  |  | 1
1 采用先进的PID模糊逻辑控制。
2具有湿度显示功能（可选装）
3具有自动校准功能
4 酒精灯擦拭消毒，结合HEPA双高效过滤器，培养环境更安全
5采用玻璃门直接加热以及控制玻璃门温度拒绝玻璃门冷凝及温度更均匀
6 门开关监测功能
7日志记录功能
8故障监测，报警，记录功能
9 4级密码功能：密码登录，操作员密码，管理员密码，高级管理员密码
10三种断电模式选择功能：断电恢复，停止或重新开始
11具有曲线显示功能
12 GPRS短信报警功能（可选装）
13实时数据采集和历史数据打印功能
14环境温度检测功能
15全面圆弧设计，内胆圆边圆角，减少细菌繁殖环境
16标配232、485通信接头
17通过5面箱体及1面玻璃门加热实现精确的控温，加热玻璃门，杜绝冷凝，控温更精确。
18开门外部带进去的污染瞬间净化，培养更安全，开门启动后CO2浓度快速回复恒定，细胞在最适合的PH值环境中生长。
19箱体内置双高效HEPA循环过滤系统
20二氧化碳气体进气稳定系统保证培养箱更稳定的二氧化碳气体供应
21气瓶自动转换装置，气体用完时可自动判断自动转换气瓶（可选装）
22独特的HEPA双高效空气过滤系统，每分钟箱体内部气体循环过滤一次，关上箱门5分钟后箱体内部环境达到100级
23 内部容积：185升
24 加热系统：水套式微电脑控制加热系统，水套容积43.5升
25温度控制范围：室温＋5℃－60℃
26温度控制精确度：±0.1℃
27 温度均一性：≤±0.4℃
28 CO2浓度检测系统：高精度红外线（IR）传感器
29 CO2浓度控制范围：0~20%
30 CO2控制精度：±0.1％
31 湿度蒸发系统：标准湿度盘增湿，相对湿度范围≥95%
32 控制面板人性化设计，实时显示设定技术参数。
33标配隔板(mm)：≥460 460（4块）
34 电源：220，50Hz，单相
35最大功率：≥800W
17 | 气瓶 | 气瓶是40升的，气体是普通二氧化碳每瓶15公斤 |  |  | 2
18 | 普通冰箱 | 能效等级：一级能效 |  |  | 3
变频/定频：变频
门款式：双门
面板材质：PCM彩涂板
制冷方式：风冷
宽度：90.1-95cm
主色系：灰色系
高度：170.1-180cm
放置方式：独立式
深度：75.1-80cm
19 | 冰柜 | 温区：双温区 |  |  | 1
能效等级：一级能效
变频/定频：定频
类型：冷柜
控温方式：机械控温
制冷方式：直冷
开门方式：顶开门
放置方式：卧式
容量：221-300L
20 | 移液器 | 1. 上下两片式 上下两片式 上下两片式 色标按钮， 色标按钮， 色标按钮， 使用时体积不易意外更改， 使用时体积不易意外更改， 使用时体积不易意外更改， 使用时体积不易意外更改， 使用时体积不易意外更改， 使用时体积不易意外更改， 容易分辨 容易分辨 不同量程 不同量程 不同量程 。 |  |  | 5
2. 手柄采用 手柄采用 PVDF材料， 耐磨损， 热传导率低，长时间手握不会影响移液器的准确度。
3. 坚固不锈钢操作杆，可控制吸排液速度。
4. 量程范围10-1000ul 4位可读数值，视窗清晰且位置低于手柄外壳，避免磨擦造成的视窗模糊 。
5. 吸排液按压力最轻的移器之一，有效缓解长时间工作导致肌肉劳损。
6. 弹射器连接采用环式接口，使日常维护更方便，同时避免了弹射器易脱落的风险。
7. 可选不锈钢 (坚固耐用)或塑料弹射器（适用于腐蚀性液体）。
8. 不锈钢活塞双弹簧结构，强度高、不易变形，保证高的精度。
9.套筒下端独家设计，减少摩擦及装吸头的用力，吸嘴适配性强。
21 | 台式离心机 | 24×1.5ml转子最高转速可达16500r/min，能满足各种实验需求。 |  |  | 1 | 无制冷，转子24 1.5ml
用户可以设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。
9档加速、10档减速档位可选择，有效的防止二次悬，使离心效果达到更佳。
设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护，确保人机安全。
大屏幕液晶显示，采用高清背光，屏幕清晰，显示直观。
自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭。
技术参数：
最高转速:16500r/min
最大相对离心力:26054xg
最大容量:6×50ml
转速精度:±30r/min
定时范围:1min～99min
整机噪声:≦65dB(A)
电源:AC220V±22V 50/60Hz
22 | 电热鼓风干燥箱 | 1、电源电压：AC 220V 50Hz |  |  | 3
2、控温范围：室温+10℃-200℃；
3、温度分辨率：0.1℃；
4、温度波动度：±1℃；
5、温度均匀度：±1℃；
6、功率：1.8kW；
7、载物托架：2块；
8、定时范围：0-9999分钟；
9、工作尺寸：550x500x400mm
10、微电脑智能控制器，具有设定，测定温度双数字显、带定时、超温报警，使用稳定可靠；
23 | 涡旋仪 | 1.运转方式[mm]：圆周 |  |  | 1
2.周转直径振幅[mm]：4
3.最大载重量（带夹具）[kg]：3
4.速度范围[rpm]：0-3000
5.转速显示：刻度
6.运转方式：连续运转/点动
7.允许环境温度 [ ℃ ]：5-40
8.允许环境湿度：80%
9.DIN EN60529 保护方式：IP21
10.可选配备配件：通用圆头、10mm试管适配器、12mm试管适配器、16mm试管适配器、20mm试管适配器各1套，真空吸盘脚1套（选配）
24 | 灭菌锅 | 1、采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠 |  |  | 1
2、外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质
3、自胀式密封圈结构
4、操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机
5、灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态
6、设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择
7、具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间
8、具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机
9、全自动控制，故障自动检测判断系统
10、具有自动排放冷空气功能
11、具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全
12、机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统
13、具有断水保护防干烧和漏电保护系统
14、具有验证接口
15、灭菌温度可选设定范围50℃-126℃
16、灭菌时间可调设定范围0-99h
17、USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集（可增配）
18、可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（另收费）
19、容积：50升
20、灭菌室尺寸：φ350×550（mm），毛重：96Kg
21、内置网篮2只，尺寸：335×190(mm)
22、本设备设计压力：0.23Mpa ，额定工作压力：0.142Mpa
25 | PH计 | 仪器级别:0.01级， mV范围:(-1999～1999)mV， mV最小分辨率:1 mV |  |  | 4
mV电子单元示值误差:±0.1%（FS）， pH范围:(-2.00～18.00)pH， pH最小分辨率:0.01pH
pH电子单元示值误差:±0.01pH， 温度范围:手动 (0.0～60.0)℃， 温度最小分辨率:0.1 ℃
标配电极:E-201F型pH复合电极，
标配电极配套测量范围:(0.00～14.00)pH
26 | 凝胶成像仪 | 1．机箱 |  |  | 1
1.1 机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭
1.3 电源：220V/50HZ
2．高灵敏度制冷CCD相机
2.1 CCD相机：原装进口高分辨率数码科研级深度制冷CCD相机。
2.2 CCD芯片：ICX 695
2.3 制冷方式：三级-半导体制冷
2.4 制冷温度：绝对温度-30℃，动态实时显示CCD制冷温度。需提供该产品核心部件制冷CCD相机原生产商的官方证明文件。
2.5 像元尺寸：4.54um×4.54um
2.6 硬件像素：6.0 MP
2.7 有效像数：2688×2200
2.8 像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4
2.9 图像分辨率：600DPI
2.10 感光效率：peak QE >75%
2.11 暗电流：＜0.00015 e-/p/s. @ -30º C
2.12 读出噪声：＜4e- RMS at 650 kHz
2.13 线性范围：16 bit（0-65535灰阶）
2.14 数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定可控。
3．镜头
3.1 原装进口F/0.8，高清晰大口径高通透电动镜头，可通过电脑实现焦距调整
4．辅助光源
4.1 LED反射灯×2
5. 样品平台
5.1 导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01-10cm
5.2 拍摄面积：16cm×16cm
6. 文献
6.1 使用该型号系列产品在国内外顶级科研杂志上发表至少3篇署名文章
7. 图像采集分析软件
7.1 Tanon GIS 1D图像采集和分析软件，可实现拍摄、分析等功能；
7.2 全中文软件，自动识别8bit、10bit、12bit、16bit的图像；
7.3 实现图像采集，可用于化学发光图像的采集；
7.4 实时图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰；
7.5 具有自动曝光功能，可以实时自动曝光，具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储；
7.6 具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理，具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号；
7.7 可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算；
7.8 具有点杂交和菌落计数分析功能，可进行菌落克隆计数、菌落面积分析与排序；
7.9 图像叠加分析功能：可对两个图像进行合并显示，并进行分析；
7.10 图像输出格式：8bit Tif、16bit Tif、bmp、jpg
27 | 摇床 | 多功能台式摇床（回旋） |  |  | 1
振荡方式：回旋
功率：35W/185W
振幅：8MM
最大载重量：7.5KG
电机类型：直流无刷电机
电机输入功率：35W
电机输出功率：25W
速度范围：60~400rpm（可选配到500）
速度显示：LCD
定时显示：LCD
时间设置范围：99小时59分
电源：100~240V,50/60Hz
允许环境温度/湿度：5~40℃, 80%
外壳防护等级：IP21
数据：RS232选配
可选配件：
通用托盘：210 282mm、可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶
可调托盘：210 282mm、放4个500ml烧杯
弹簧托盘：210 282mm、可放6个200毫升锥形瓶
固定托盘：210 282mm、可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶
烧瓶夹托盘
1）6 250ml：可放6个250ml锥形瓶
2）8 100ml：可放8个100ml锥形瓶
3) 8 50ml：可放8个50ml锥形瓶
4) 8 25ml：可放8个25ml锥形瓶
非标定制托盘：210 282mm、可根据客户需求定制
28 | 生物样品匀质仪 | 又称；组织研磨机 |  |  | 1
可兼容样品本：64 (0.2-0.5ML)/64 2ML/64 (7-15)ML/2 25ML，
可以任意定做各种规格研磨管
进料尺寸：无要求，根据适配器调节
出料粒度：~5碌m
研磨平台数：(可接纳研磨罐数)>2
带自动中心定位的紧固装置:是
均质速度：0—70 HZ/秒,工作时间：0秒-99分钟，用户可自行设定；
研磨球直径：0.1-30mm
研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂；
噪音等级：<55db
研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可
加速：在2秒内达到理想速度
减速：在2秒内达到理想速度
适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢
研磨套件材料:硬质刚,聚四氟乙烯（特氟珑）氧化锆
29 | 超声波细胞破碎仪 | 功率：6.5-650W连续可调 |  |  | 1
破碎容量：（需选配相应的变幅杆） 0.1-500ml
显示方式：真彩7寸触摸电容屏高清晰显示
单次超声时间：0.1-99.9S
单次间隙时间：0.1-99.9S
总时间（超声+间隙）： 1-99H59M59S
频率范围：20-25KHz
温控范围：0-100度（可选配低温恒温）
报警功能：温度、时间、过载、空载、超温
随机变幅杆：Φ6(mm)
可选配变幅杆：Φ2、3、6、8、10、12(mm)
数据储存：20组
电源：220V/110V/ 50Hz/60HZ（可选配110V出口电源)
控制方式：单片机+TFT触控
上下叠放一体机功能：支持（可节省空间）
工作语音报警和故障提示功能：有
超声功率模拟数据波形显示功能：有
超声时间脉宽数据波形显示功能：有
用户密码保护功能：有
超声波主机材质：铝合金+ABS塑料模具一次性成型
隔音箱材质：防腐板+ABS塑料模具一次性成型
30 | 双功能汽浴恒温震荡器 | 主要技术性能： |  |  | 1
使用电源：220V 50Hz
加热功率：400w
定时范围：0~120分（或常开）
振荡频率：起动—300转/分,可调
振荡幅度：20mm
恒温范围：室温—50℃
振荡方法：往复、回旋双功能振荡方式
温控精度：+1℃
装瓶量：试管：ø16×300mm
100ml×24只、200ml×15只
31 | 双数显多头磁力搅拌器 | 电 源：交流220V 50Hz |  |  | 2
调速范围： 起动-2600r/min
工作面直径：￠120mm×4
加热功率：200W×4
zui大搅拌容量：1000ml×4
控温范围：室温-100度 （数显控温，控温精度≤±1℃）
定时范围：0-120分钟
32 | 控温型匀胶机 | 全新型载物盘控温加热、匀胶同时工作 |  |  | 1
HDPE高分子内腔，PC透明盖，钣金外壳
可靠的隔热设计，确保设备电机及元件安全
安全电压发热部件，确保操作安全可靠
可升级添加一路精确计量自动点胶功能
转盘加热控温范围：室温-200℃
温度分辨率：0.1℃
控温精度：＜±0.5℃（稳定后控温精度）
转盘温度均匀性：＜±2%
转速范围：100-8000rpm
速度分辨率：±1rpm
加速度可调范围：100-5000rpm/s
最大单步旋涂时长：3000s
时间分辨率：0.1s
最多可编程100组100步程序，更多可扩展
标配可调卡爪载物盘（10-30mm方片或圆片可调），其他规格可定制
33 | 加热控温型涂膜机 | 7寸全彩触屏控制，人性化操作界面，操作简便 |  |  | 1
硬质阳极氧化铝基板，表面平整，带真空吸附功能
配备可调涂膜刮刀或标准线棒操作
面板带加热功能，精确控温，线性升温控制，热均匀性好
涂膜速度：1-300mm/s
调速精度：1mm/s
最大行程长度：420mm
真空吸附区域：A4/A3区域可选
加热功率：2.75kw
热均匀性：≤±1.5%（PF400-H）
加热温度：室温-200℃
控温精度：±0.5℃（PF400-H）
真空输入要求：0.06-0.09Mpa
34 | 合成反应釜 | 材质:外壳材质为304不锈钢/容量25ml/安全温度为220℃/最高压力为3MPaG |  |  | 4
35 | 合成反应釜 | 材质:外壳材质为304不锈钢/容量250ml/安全温度为220℃/最高压力为3MPaG |  |  | 4
36 | 合成反应釜 | 材质:外壳材质为304不锈钢/容量500ml/安全温度为220℃/最高压力为3MPaG |  |  | 4
37 | 卧式透皮扩散池 | （含卧试透皮池，夹具，卧试板架） |  |  | 4
38 | 邵氏硬度计 | ◆刻度盘值：0～100HA |  |  | 2
◆推荐测量范围：10～90HA
◆压针行程：2.5mm
◆压针头部尺寸：φ0.79mm
◆重 量：～0.2kg
LAC-J邵氏硬度计测试架
◆最大空间：≤45mm
39 | 乌氏粘度计 | 国内代码：1835； 产品名称：1835/乌氏粘度计； 单位：支； |  |  | 6
规格：0.3-0.4
国内代码：1835； 产品名称：1835/乌氏粘度计； 单位：支；
规格：0.4-0.5
国内代码：1835； 产品名称：1835/乌氏粘度计； 单位：支； 规格：0.5-0.6
国内代码：1835； 产品名称：1835/乌氏粘度计； 单位：支； 规格：0.6-0.7
国内代码：1835； 产品名称：1835/乌氏粘度计； 单位：支； 规格：0.7-0.8
国内代码：1835； 产品名称：1835/乌氏粘度计； 单位：支； 规格：0.8-0.9
国内代码：1835； 产品名称：1835/乌氏粘度计； 单位：支； 规格：0.9-1.0
国内代码：1835； 产品名称：1835/乌氏粘度计； 单位：支； 规格：1.0-1.1
国内代码：1835； 产品名称：1835/乌氏粘度计； 单位：支； 规格：1.1-1.2
40 | 差式热量扫描仪 | 运行环境：环境温度：15℃~25℃，避免阳光直晒 |  |  | 1
相对湿度： ≤75%RH
适用电源：交流单相220V±22V、50Hz±1 Hz，电源需可靠接地，接地电阻≤2Ω
技术规格：
功能： 通过DSC30热流型差示扫描量热仪，使样品处于一定的温度程序（升/降/恒温）控制下，
可观察样品和参比物之间的热流差随温度或时间的变化过程。
温度范围：-40-750°C（-40~500°C 配制冷设备，RT~750°C不配制冷设备）
升温速率：0.1-100K/MIN
降温速率：0.1-50 K/MIN（分温度段）
控温线性度：<1%
温度准确度：±0.1℃(IN 标准样品)
温度精度：0.08℃(IN 标准样品)
温度灵敏度：±0.01℃
温控温精度：±0.1℃（-20℃~500℃）
量热准确度：±1%
量热精度：±0.8%
量热分辨率：0.1µW
DSC测量范围： ±1000mW
冷却设备：机械冷却
测量气氛：惰性、氧化性，可实现自动气体切换；可控范围：0-200ml/min；精度：0.1ml/min
加热炉(盖)自动升降
专用智能分析软
专用微机控制气氛流量系统（双路气氛）
可根据用户需求提供各种材质及各种尺寸的坩埚。常用坩埚材质包括：铝，氧化铝，金，铂金和石墨等
41 | 生化培养箱 | 特点： |  |  | 1
7寸触摸屏显示;采用进口霍尼韦尔PT100温度传感器，控温更精确；;定值和程式两种控制方式；具有自动启动，自动停止，定时运行，时钟显示功能；门开关监测功能；五级自动除霜功能，
日志记录功能；故障监测，报警，记录功能；4级密码功能：访问密码、操作员密码、管理员密码、高级管理员密码；
三种断电模式选择功能：断电恢复，停止或重新开始；
曲线显示功能；实时数据打印功能；触摸屏数据存储功能；
电脑监控软件功能；具有温度校准功能；
先进的风道系统，温度非常均匀；
左右各设45mm测试孔，采用先进制冷系统，采用环保制冷剂；
有效加热，翅片式加热器，加热更快，加热迅速；
有效体积：150L
温度范围：0℃-70℃
温度显示精度：0.1℃
温度控制方式：模糊智能P.I.D
程序控制：普通模式和程序模式
曲线显示功能：有
数据监控功能：有
4级密码功能：有
数据存储功能：有
除霜方式：5级自动除霜
无霜区域：20℃以上无霜运行
保温材料：聚氨酯发泡材料
工作温度：5-35℃（建议长时间运行，环境温度低于30℃）
温度均匀度（37℃时）：±0.5℃
制冷功率：400W
加热功率：750W
隔板（标配）：三层
选装件：电脑监控软件、打印机、恒温控制、延时开启、延时关闭、程序模式；
42 | 科研体视显微镜（三目） | 1 CCIS无限远光学系统。最大放大倍数7.5到200倍（出示材料证明） |  |  | 1
2、变倍：0.75-5X连续变倍，变倍比1：6.7。
3 工作距离不小于301mm;工作视场不小于102mm
4、观察镜筒：三目观察筒，镜筒倾角为45°，视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm；内置0.5倍C型接口，可接照相、摄像装置。
5 卤素灯照明（或LED照明）：6V20W反射/透射照明底座。
6 照明方式：透射光照明，反射光照明
7 目镜：10X/23mm，瞳距:52mm-75mm;
8 物镜：标准1倍，可选择其他倍率。
9产品制造商提供ROHS无铅标志认证
10 制造商同时通过ISO9001/14001/13486认证，并提供认证的证明文件；
43 | 光化学反应仪 | 技术参数： |  |  | 1
光源：紫外汞灯、可见氙灯功率可体调
主要应用：光化学方面
位数：12位样品的筛选
搅拌器：可以公转，可以自传，转速可调
光谱范围：紫外300-400nm主波长365nm、可见光400-780nm。
箱体设有多个开孔，方便循环水、光源引线、外置光源的进出。
独立的散热窗口，避免了阻塞风路的问题；
内置电源插排，可为磁力搅拌器等小功率设备供电；
箱体配有散热风扇，可有效降低内部温度；
箱体内部为黑色吸光设计，一定程度上阻止了光反射现象，使反应物受光更均匀。
正面设计有观察窗（可隔断紫外和大部分可见光），便于对反应进行观察
配置：
（1）高压氙灯光源 稳压电源电功率 500W，光功率可调，灯管长度 230mm。稳压电源 1和氙灯灯泡 1。
（2）高压汞灯光源 电功率 500W，主波长 365nm，光功率可调。稳压电源 1和汞灯灯泡 1。
（3）反应箱1 个
（4）滤光装置 1 个
（5）石英反应管 75ml 12 只
（6）通气接头 12 个
（7）配套石英冷阱 1 个
（8）自转公转搅拌器 1 个
（9）磁力搅拌子 12 个
（10）420nm 截止滤光片 6片
（11）紫外滤光片6片
（12）橡胶塞 12 个
44 | 制备液相 | 一． 工作条件 |  |  | 1
1． 工作环境温度：4～35℃
2. 工作环境湿度：≤85%
3． 工作电压：220V，50Hz/60Hz
二． 技术要求
1. 输液泵: LC-16P
1.1泵类型：并联双柱塞泵
1.2送液方式：高压，最多3路，恒量、恒压送液，
1.3 流量设定范围：0.001mL/min～25.00mL/min.
1.4流量准确度：±1%（1mL/min,8MPa）
1.5流量精密度：0.08%RSD 或 0.02 min
1.6 最大输出压力：35MPa（0.001 mL/min～5.000mL/min）、22MPa（5.001 mL/min～25.000mL/min）
1.7 时间程序：有
1.8 漏液传感器：有
2. 检测器: SPD-16
2.1光源: D2
2.2波长设定范围: 190nm～700nm
2.3波长准确度：±1nm
2.4波长重现性：±0.2nm
2.5光谱带宽：8nm
2.6流通池：标配8uL，可选制备池（0.5mm）
2.7噪声水平：±0.25×10-5 AU
2.8 漂移：±0.5 X 10-4 AU/h
2.9线性：2 AU （ASTM规格）
2.10双波长功能：有
2.12波长扫描功能：有
2.13光源使用时间显示：有
3.手动进样器
4. 柱支架: PREP
4.1容量：PREP可安装2根内径20mm～50mm制备柱、1根内径5mm分析柱
4.2流路切换阀：FCV-20AH2标配2流路可选配4流路切换阀4个
4.3混合器: 可安装制备混合器、分析混合器各一个
5. 软件操作系统 LabSolutions Essentia , Recycle-Assist
5.1软件结构：32位三维软件,方便升级,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能
5.2界面： 中英文WIN2000,或XP(网络版)
5.3数据库：可集成关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障,具有完备的数据审计追踪能力,更易于方法的确认,符合cGMP标准,
5.4产品论证：可进行系统适应性实验
5.5接口卡：大容量接口卡结构,可以快速交流数据，可用网卡作接口
5.6报告格式：可任意编制,也可选择模板
5.7手机终端进行监测/操作/分析：支持
5.8中文版本： 有
6.高效液相色谱仪系统
6.1。 整套液相系统为同一厂家同一品牌，保证系统的稳定性及售后服务的便捷性。
7.电脑及打印机
7.1.计算机：CPU:I5处理器，内存：8G，硬盘：1T；win10专业版操作系统；显示器：21.5液晶显示器。
7.2.打印机：黑白激光打印机
配置方案要求：
1.原装输液泵一套构成等度系统
2.手动进样器一套
3.原装高灵敏度紫外检测器一套
4.原装中文色谱工作站一套
5.色谱柱一根
6.商务计算机一套
7.激光打印机一套
45 | 旋转蒸发仪 | 标配：0.5L 和1L蒸发瓶。 选配：0.1~2L蒸发瓶。 |  |  | 3 | 带水浴锅
浴温：99°C 数显
特点：
配冷阱冷凝，加强并适用于低沸点物料冷凝效果;
配真空表，温度及转速数显，有浴锅盖；
智能水浴·浴锅升降·球口收集·29标口·具退瓶·长效密封·转速数显·4~200rpm·静音设计·四氟夹套·真空表·立式水冷。
46 | 水浴锅 | 型式:双列 |  |  | 3 | 6孔水浴锅
电源:220V 50-60HZ
加热功率:1800W
控温范围:RT-100℃
水温波动:≤0.1℃
控温精度:≤0.5℃
47 | 循环水式真空泵 | 功率（W）:180 |  |  | 5
电源（V/Hz）:110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz
流量（L/min）:80
扬程（m）:10
最大真空度（MPa）:0.098 (2KPa)
单头抽气速率（L/min）:10
抽气头数（个）:2
安全功能:逆流防止阀
水箱容积（L）:15
水箱材质:PP
48 | 冷却泵 | 输入功率：220V |  |  | 4
频率：50Hz
整机功率：750W
容积：4L
显示方式：LED显示
制冷量：450-260W
温控范围：-20℃-常温
空载最低温度：-20℃
控温精度：±1℃
温度显示精度：0.1℃
温度传感器类型：PT100
额定流量：15L/min
扬程：4m
49 | 液氮罐 | 容积：30L |  |  | 1
口径：210mm
高度：700mm
静态保存：》49天
50 | 液氮罐 | 容积：30L |  |  | 1
口径：80mm
高度：700mm
静态保存：》150天
51 | 塑封机 | 操作简单：一旋真空 |  |  | 3
长效锁鲜：延缓氧化时间
干湿油粉：封存多类食材
真空大吸力：45-60KPa（10-20秒锁鲜）
加长封口：30cm多袋可同时封装
内置切割刀：自由裁剪
真空、点抽、封口、外抽
52 | 水浴锅 | 型式：单孔 |  |  | 1
加热功率：300W
显示：数显
控温范围：RT-100℃
分辨率：±0.5℃
53 | 恒温加热磁力搅拌器 | 货号：1002007005 |  |  | 4
调速范围转/分(空载)：<50-2000
电机转矩Mn.M：60
加热功率w：350
工作面直径mm：Φ145
最大搅拌容量ml：10000
控温范围℃：RT+5~160
控温精度℃：±1
加热盘温度℃：≤320
数显：温度转速数显
外壳：钢板外喷塑
噪音dB：≤27
54 | 真空抽滤装置 | 技术规格 |  |  | 2 | 带泵
玻璃材质：优质特硬玻璃，壁厚均匀，耐高压，扛极差温度可达到270℃
滤杯体积：500mL
收集瓶体积：2000mL
基本配置
滤杯：1个
烧结虑头：1个
铝制夹：1个
收集瓶：1个
硅胶管：1个
无油真空泵1台
压力：双级泵头，压力可达-0.08MPa
气体流量：10L/min
运行功率：20W
超声波清洗机：1台
55 | 气流烘干器 | 功率（W）：800 |  |  | 4
工作电源（V/HZ）：～220/50
风管长度（㎜）：170/200
调整范围：
温度（℃）：40/120
精度（℃）：±5
出风口：30