## 标段二进口设备仪器设备清单
标段二进口设备仪器设备清单
序号 | 设备名称 | 技术参数 |  |  | 数量 | 备注
1 | 液相色谱仪 | 序号 | 配 置 项 目 | 数量 | 1
|  | 1 | 四元梯度泵带内置真空脱气机 | 1
|  | 2 | 启动工具包 | 1
|  | 3 | 主动柱塞清洗附件 | 1
|  | 4 | 自动进样器 | 1
|  | 5 | 二极管阵列检测器 | 1
|  | 6 | 柱温箱 | 1
|  | 7 | 工作站软件带三维光谱数据解析软件 | 1
|  | 8 | 保护柱套件 | 1
|  | 9 | C18 4.6x150, 5um分析柱 | 1
|  | 10 | C18 4.6x150mm, 4um色谱柱 | 1
|  | 11 | C18保护柱芯 | 4
|  | 12 | 柱效评价测试标样 | 1
|  | 13 | 密封垫 | 2
|  | 14 | 过滤白头 | 10
|  | 15 | PEEK备用毛细管管线 | 1.5米
|  | 16 | PEEK备用接头 | 10
|  | 17 | 管线切割器及可更换刀片 | 1
|  | 18 | 2ml样品瓶带瓶盖机瓶垫 | 200
|  | 19 | 电脑 | 1
|  | 20 | 打印机 | 1
技术参数：
1：四元梯度输液泵（含在线真空脱气机）
1.1： 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程设计（20-100ul），可在工作站软件里设置调节（须提供软件截图证明文件）。主动电磁阀控制，自主溶剂压缩因子设置
1.2：流速范围：0.001～10.000mL/min，以0.001递增
1.3： 流速精度：＜0.072%RSD
1.4：流速准确度：±1%
1.5：延迟体积：<900µL
1.6： 最大耐受压力：400bar（5880psi）
1.7：混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量
1.8：真空脱气机：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，保证及时高效的脱气操作
2.自动进样器
2.1自动进样器采用高压、阀进样技术，进样速度快，且进样系统中残留小
2.2 可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。
2.3自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。
2.4进样范围：0.1~100uL，增量为0.1uL。
2.5进样精密度：< 0.25% RSD
2.6 样品容量：可放置125个以上2mL样品瓶
2.7样品残留：<0.05%（启动洗针程序）
2.8 最高操作压力600bar（8770psi）
3：二极管阵列检测器
3.1 检测器类型：1024个光电二极管
3.2光源：氘灯
3.3 波长范围：190–900nm
3.4基线噪音：在254nm 波长下＜±7×10-6 AU
3.5基线漂移：在254nm 波长下≤1.0×10-3AU/hr
3.6波长准确度：± 1 nm
3.7二极管宽度： ＜1 nm
3.8采样频率：110HZ以上
3.9线性范围：2.0AU
3.10吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS
3.11可编程狭缝宽度：1、2、4、8、16nm
4：柱温箱
4.1： 控温范围：室温以下10℃-80℃，具有制冷、加热双模式
4.2：控温精度： ±0.15℃
4.3：控温准确度：±0.5℃
4.4： 最大柱容量：可容纳30cm色谱柱3根以上。
5：化学工作站
5.1：全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站
5.2：软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析;
5.3：报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板
6：售后服务：
6.1：生产厂商在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，认证内容包括仪器性能认证服务、安装、维修、现场维护、客户培训，需提供认证证书复印件和国家认监委网站查询链接及查询结果截图
6.2：仪器在调试通过后提供2年以上保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。
6.3：仪器厂商应在现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格；并负责在现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员。
6.4：仪器厂商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(壹人次/四天/壹台) 。
6.5： 维修工程师响应迅速，仪器生产商常驻河南省的售后服务工程师超过10名，并提供证明。
6.6：在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。
6.7：须提供制造厂家由全国分析检测人员能力培训委员会秘书处颁发的考核基地资质认定证书复印件（必须包含证书编号及认定技术范围）
2 | 反相高效液相色谱柱C18保护柱 | CD0103 Full-guard Cartridges-10mm x 4.6mmld-robusta C18 5u- 3pcs |  |  | 3
3 | 反相高效液相色谱柱 | 4.6 150mm 5um |  |  | 3
4 | 冰箱 | 1.内部容积：不小于 490L，2英寸冻存盒容量不少于 320 个 |  |  | 1 | 不小于 490L
2.压缩机:2台1.25 HP国际知名品牌工业级高效压缩机，无CFC,无HCFC,阻燃
3.工作温度:-50℃∽-86℃
4.工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器
5.Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行
6.标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能
7.箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；
8.工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，
9.标配四扇内门，减少冷气丢失
10.在满载状态下停止制冷，维持-60℃以下低温12小时；-20℃以下超过40小时。
11.127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成
12.三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能
13.控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然
14.符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性
15.标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器，及4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口
16.标配冷凝器过滤网，超大冷凝器，面积为≥305X457mm， 确保最佳降温效果
17.外门配有专利的带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启.
18.全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏
19.整机零部件2年保修，压缩机质保4年；
20.符合 CE 认证
5 | 高速冷冻离心机 | 台式高速冷冻离心机技术参数 |  |  | 1 | 制冷，转子24 1.5ml
1. 最高转速：15,000 rpm
2.最大相对离心力：20,627xg
3. 最大容量： 36×1.5/2.0mL
4.时间设定：99分钟59秒、连续离心、瞬时离心
5. 温度设定范围为：-10---40℃
6. 具备10个程序存储功能，方便保存及调用常用的程序
7.具备不同的加/减速率选择，以满足不同的实验需求
8. 备有PCR排管转头可供选择，且PCR排管转头的最高转速可达到15,000 rpm
9. 转头配置：最高转速达15,000 rpm，最大容量为24×1.5/2.0mL的生物安全转头一个
6 | 酶标仪 | 通用参数 |  |  | 1
1. 检测模块：采用4光栅设计，包括荧光强度(包括荧光共振能量转移)，时间分辨荧光，发光，紫外-可见吸收光四种检测模块
2.检测方法：终点法，动力学，光谱扫描，孔域扫描
3.孔板类型：6-384孔板；兼容超微量多体积检测板。
4. 温度控制：室温 +4℃至 45℃，可进行预热操作。
5. 震荡：线性、轨道、双轨道振荡，振荡速度和振荡时间数字可调，并可配合动力学检测模式，进行长达7天持续振荡检测。
6.自动化兼容：可兼容自动化仪器，进行高通量微孔板处理工作
7. 探头高度调整：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度
8.孔域扫描：高精度孔域扫描，最多可选99×99点矩阵扫描
9.检测速度：96 孔：11 秒；384 孔：22 秒
10. 认证：ISO9001，ISO13485，CE
系统参数
1.荧光强度
1.1. 光源：：高能量氙闪灯（荧光强度检测，时间分辨荧光，光谱扫描），光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、高两种能量强度可选
1.2.波长范围：250-850 nm，1nm步进。
1.3.波长选择：双光栅单色器 (顶/底部);
1.4.带宽：激发16nm，发射16nm；
1.5. 检测灵敏度： 顶部2.5 pM 荧光素 ( 0.25 fmol/孔 384孔板 )；底部4 pM 荧光素 ( 0.4 fmol/孔 384孔板 )
1.6. 荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进
2.发光
2.1.波长范围：300-700 nm
2.2. 动态范围： > 6 个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围
2.3.灵敏度(ATP)： 10 amol /孔 ATP
2.4.发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图
3吸收光
3.1.光源：高能量氙闪灯
3.2.波长范围：230-999 nm, 1 nm 步进
3.3.带宽：4nm (230-285nm), 8nm (>285nm)
3.4.测量范围：0-4.0 OD
3.5. OD分辨率： 0.0001 OD
3.6. 光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量。
4.时间分辨荧光
4.1.光源：高能氙闪灯
4.2.波长范围：250-700 nm
4.3.波长选择：双光栅单色器
4.4.灵敏度：Eu 1.2 pM ( 120 amol/孔384孔板 )
5.软件
5.1. 软件可选择安装中文或英文。对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成。
5.2.模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤
5.3.内置模板文件：方便客户参考
5.4.数据运算及编辑：可对原始数据进行多重运算，生成标准曲线和样品检测数据。
5.5 自动休眠模式：具有自动休眠模式，在仪器停止运行时进入休眠状态，并可以随时激活，可节省仪器用电量。
5.6认证：21CFR Part II 认证
7 | 超纯水制备仪 | 1.工作条件 |  |  | 1
1.1 环境温度 ： 5-35℃
1.2 相对湿度 ： 20%-80%
1.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ
2.主要用途：
2.1精密分析仪器用水(HPLC，IC， AA， PCR，MS等等)
2.2生化实验及细胞培养用水
3.技术规格
3.1该系统由去离子水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水。由纯化柱，超滤柱, 双波长紫外灯及终端过滤器组成。
3.2产水量：1.5L/min
3.3超纯水产水水质：
3.3.1电阻率：18.2 MΩ.cm@25C
3.3.2总有机碳含量(TOC) ＜ 5ppb；
3.3.3直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml
3.3.4 微生物：＜ 0.01 cfu/ml；
3.3.5 内毒素：＜ 0.001Eu/ml：
3.3.6 RNA酶＜1pg/ml
3.3.7 DNA酶＜5pg/ml
3.3.8电阻率检测仪电极常数：0.01cm-1
3.4 配置185nm和254nm双波长紫外灯
3.5 电阻池灵敏常数: 0.01cm-1,电导池:316L，并有三种温度补偿模式
3.6带有过程控制监视器，可显示测试过程及水质资料
3.7具有系统检测器，在纯化柱需要更换时自动提醒用户
3.8 系统具有自动报警功能，并设置有自动停水、进水缺水保护装置，
3.9 内置低噪音直流泵，1米处< 40db
3.10系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定.
8 | 电泳与转膜设备 | 1.工作环境 |  |  | 1
1.1 工作温度 0-40°C
1.2 工作和存储湿度 0-95%
1.3工作电源 100-240V
2.基础电泳仪性能与技术要求
2.1 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)
2.2 输出类型：恒压或恒流，可定时1-999分钟
2.3 有暂停/继续功能
2.4 有断电后自动恢复功能
2.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳
2.6 安全标准：通过EN-61010, CE标准
2.7 安全性能：空载检测；荷载突变监测；过载短路检测；过压保护
3.小型垂直电泳槽
3.1标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳
3.小型垂直电泳槽（ 为必须满足的指标）
3.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳
3.2 性能指标：
3.2.1 同一槽内可同时进行 4 块 SDS-PAGE 凝胶的电泳实验
3.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；（允许正负 5%误差）长玻璃板：10.1 x 8.2 cm（允许正负 5%误差）
3.2.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶
3.2.4 灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性
3.2.5 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样
3.2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合
3.2.7 模块化：可换置转印（western blot）等模块
4. 小型转印槽（ 为必须满足的指标）
4.1 标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯
4.2 性能指标：
4.2.1 参数设置灵活。可以 200V 电压转移，仅需 1 个小时，也可以 30V 过夜转移。
4.2.2 在低压下也能获得高效、稳定的转移。
4.2.3 具有超冷却芯，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行 24 小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。
4.2.4 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。
4.2.5 最大胶尺寸：7.5×10 cm；（允许正负 5%误差）缓冲液体积：450 ml；胶容量：2 块小胶
9 | 激光纳米粒度分析仪 | 系统 |  |  | 1
1. 高稳定性He-Ne激光器,激光均一稳定性强
2.激光能量调整：自动，调节范围：100%-0.0003%
3. 采用专用单一APD检测器而非混合检测器，保障数据统一完整性，超高灵敏度，量子效率QE高于60%；
4. 温度控制范围：0-120度，精度+/- 0.1度；
5.中文操作手册，应用软件免费升级；
6.完善的售后体系与良好的市场认可度，在中国拥有售服实验中心提供交流平台；
粒度
1.检测角度：13°， 90°
2. 检测范围：0.3－12um
3. 高速数字相关器，>4000 物理通道, ，线形范围 > 1011
4.浓度测定范围：1mg/ml40%w/v
5. 最小样品量≤ 3μL
6. 具有三种以上粒径分布计算模式(标准: General Purpose, Multiple narrow mode, Protein)
7.可以检测颗粒物相互作用力因子kD
ZETA电位：
1.zeta适合检测粒度范围：3.8nm-100um
2. 迁移率：> +/- 20 μ.cm/V.s；
3. 采用高频快场+低频慢场测量技术，无需校准样品池，完全克服电渗影响；
4. 采用最新PALS相位分析技术，可检测高盐低盐浓度；
5. 采用弯曲式毛细管流动池，避免交叉污染；配送15套以上的电极；
6.最小样品量：20ul
软件功能
1.具备SOP标准操作规程
2.提供专家诊断程序，判断测试质量
3.平均结果，标准偏差自动计算
4.浓度计算器：计算适当浓度范围
5.灰尘过滤器 - 消除灰尘影响
6.混合溶剂计算器 – 计算混合溶剂参数
7.D10、D50、D90 等特征粒径参数
10 | 逆转录机 | 1.1 工作温度 15-31℃ |  |  | 1
1.2 工作和存储湿度 20-80%
1.3 工作电源 100–240 VAC (±10%), 50–60HZ.
2 用途
用于体外核酸片段扩增
3.2.1 标准反应模板：96-well ´ 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管
3.2.2 最大升降温速率：4℃/秒
3.2.3 温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃
3.2.4 温度范围：4-100℃
3.2.5 温度精度：±0.5℃设定温度
3.2.6 温度均匀性：±0.5°C（孔间温度差），在 30 秒内达到目标温度
3.2.7 5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程
3.2.8 可存储500个用户程序，USB 闪存驱动器可无限扩展
3.2.9 接口：1个USB