## 教学设备
品目号 | 分类 | 产品名称 | 技术参数、性能配置 | 备注 | 数量 | 计量单位 | 健康数据采集实训室方案 | 健康教育和干预实训 方案
1 |  | 健康管理一体机 | 产品整体一体式设计，采用塑胶外壳设计， 占地面积小，使用方便； 产品集成了身高，体重，血氧饱和度，脉搏，血氧容积波形，舒张压，收缩压，体温，身体脂肪率参数测量，并可支持扩展心电图、血糖、尿酸、总胆固醇、血脂四项等参数测量，产品可以通过wifi，有线等多种方式发送数据到健康管理平台。 居民登录可以使用身份证、手机号码、二维码等多种登录方式，然后进行健康体检，体检完成后，检测数据同步到健康物联平台，并且可本地打印查阅或扫描二维码在微信端查看。 健康物联平台通过webservice与第三方平台进行接口调用，同步相关用户信息及体检数据，如家庭医生、区域卫生平台等。 | 配置可扩展 | 1 | 台 | 78000
2 |  | 超声骨密度检测仪 | 1. 测量方式:全干式沿骨轴测量，无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）检测年龄范围0-100岁。检查程序全自动，探头检测原理为四晶片双向发射与接收，测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。 2. 测量部位：桡骨部位测量 3. 超声探头符合生物学性能要求，产品具有毒性试验；细胞存活率不小于70%； 4. 探头：手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。采用高灵敏度超声换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。 5. 实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，便于快速矫正检测手法，提高检测效率。 6. 超声探头的中心工作频率；宽频探头，频率为1.00MHZ,误差范围±15%，实际检验结果在±4%以内。穿透力更强，测量准确，适应不同年龄段的人群。 7. 骨声速（SOS）测量范围：2100-4800m/s 8. 灵活便捷的数据连接方式，USB连接PC接口，随插随用，方便灵活； 9. 超声速度SOS测量精确性：≤±1.5%，实际检验结果在≤0.36%以内， 超声速度SOS测试准确性：≤±0.4%，实际检验结果在≤0.18%以内， 超声速度SOS测试重复性：≤0.15%，实际检验结果在≤0.10%以内； 10. 测量范围；儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果； 11. 检测迅速，单点测量<1秒；单次测量≤25秒；重复精确测量≤75秒； 12. 多人种及亚洲人种（中国）正常参考值数据库（曲线模板）及统计功能支持多国语言，软件语言可切换 13. 计算参数齐全： 成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI) 儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数 14. SQV高级校准模块，该校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件（随机自带） 15. 病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。 16. 全中文彩色报告单，提供A4、B5等尺寸报告格式，方便随时预览、打印 17. 支持微信扫码自助下载打印。 18. 完整的互联网功能和通信协议，方便接入医院的联网系统及专家远程会诊。 19. 设置日期，时间，输入受检测者姓名，年龄，性别和检测部位； 20. 高级彩色喷墨打印机，多种打印机预览方式；设置PACS，开机启动，打印 预览，语言选择，恢复默认功能等； 21. 电气安全性能符合：GB9706.1-2007，GB9706.9-2008的要求； 22. 符合行业标准：YY0774-2010的要求； 23. 符合CMDDE ISO9001及ISO13485质量体系要求； 24. 符合电磁兼容性能：YY0505-2012的要求； 25. 符合环境试验：GB/T14710-2009的要求； 26. 防浸液等级：整机防浸液等级IPX0，探头防浸液等级IPX7； 专用工作台车，品牌电脑一体机，支持操作系统：WindowsXP、Win7、8、10(全面支持微软32位/64位操作系统) |  | 1 | 台 | 49800
3 |  | 心血管系统状态检测仪 | 功能指标 *心力衰竭趋势性指标（HFI） 评价心力衰竭发病的风险程度，测量范围0-15 *冠心病趋势性指标CHDI 评价冠心病发病的风险程度，测量范围0-12 *心率变异性指标（HRV） 时域、频域和非线性指标（含心电图、RR间期序列图、散点图、SDNN、RMSSD、pNN50、LF、HF、LF/HF、TP、VAI、VLI） ★BV（血液在体流动性指数） 通过无创采集指端光电脉搏波并分析其恢复至正常强度的快慢而获得的指标，反映人体血液在体流动的顺畅程度 检测范围：0～180 ★气体压力传感器范围和精度 0mmHg～300mmHg，精度<±3mmHg 四肢SYS（收缩压） 通过绑缚在人体上臂和踝部的袖带及与其相应的其他测量装置所测量的收缩压值，同一心动周期内同步无创测量 检测范围：50mmHg～260mmHg 精度±3mmHg 四肢DIA（舒张压） 通过绑缚在人体上臂和踝部的袖带及与其相应的其他测量装置所测量的舒张压值，同一心动周期内同步无创测量 检测范围：30mmHg～230mmHg(0Kpa～32Kpa) 四肢MAP（平均压） 通过绑缚在人体上臂和踝部的袖带及与其相应的其他测量装置所测量的平均压值，同一心动周期内同步无创测量 检测范围：50mmHg～260mmHg(0Kpa～32Kpa) 四肢PP（脉压） 通过绑缚在人体上臂和踝部的袖带及与其相应的其他测量装置所测量的脉压值，同一心动周期内同步无创测量 检测范围：50mmHg～260mmHg(0Kpa～32Kpa) ★BaPWV（臂—踝脉搏波传播速度） 人体动脉中的脉搏波从心脏传播到踝部所需的时间与从心脏传播到上臂所需的时间差除上臂到踝部的距离，反映人体外周大动脉的硬化程度 检测范围：0cm/s～2600 cm/s hbPWV（心脏—上臂脉搏波传播速度） 人体动脉中的脉搏波从心脏传播到上臂所需的时间除心脏到上臂的距离，反映人体外周动脉的硬化程度 检测范围：0cm/s～1000 cm/s haPWV（心脏—踝臂脉搏波传播速度） 人体动脉中的脉搏波从心脏传播到踝部所需的时间除心脏到踝部的距离，反映人体外周动脉的硬化程度 检测范围：0cm/s～2000 cm/s ★ABI（踝臂指数） 人体某一侧的踝臂指数是指该侧踝部收缩压与两侧上臂收缩压较高者的比值，反映人体下肢动脉阻塞情况 检测范围：0～3 BA(血管年龄) 根据血管的硬化度评判血管的年龄 HR（心率） 每分钟心脏跳动的次数 检测范围：30次/分～200次/分 误差不超过±2% BMI（体重指数） 通过人体身高和体重信息计算得到的指标，反映人体的肥胖程度 检测范围：0～50 ECG（心电波形） 可自动调整标尺 PVR（脉搏体积记录） 四肢脉搏体积记录分色显示，可自动调整标尺 ★PPG(光电容积脉搏波形) 双通道手指光电容积脉搏波 运动后模式 可对运动前后的数据进行对比 测量技术 ★检测方法 示波法、PWV法，支持每个心率节拍的波型分析 四肢血压、心电同步测量技术 双通道光电容积脉搏波恢复速度测定技术 加压方法 气泵采取智能自动加压，可智能判断充气截止气压 缓慢减压 自动缓慢减压排气，断电后自动放气 快速卸压 袖带压力从260mmHg降至15mmHg的时间不超过10s ★心电频率响应 0.5-40Hz（带宽-3dB） 心率报警 下限为30～90次/分，上限为100～180次/分，可自定义 检测时间 5分钟 测量范围 参考人群数据库范围20～90岁 应用信息 系统界面 全中文，操作简便，显示直观，减少操作步骤，提高工作效率 操控部分 10.4寸液晶触摸摸屏，操作更加灵活方便，大大提高工作效率。 可外接鼠标和键盘，操作方式更灵活多变，应对不同操作者使用 查询功能 可按患者的测量时间和编号进行查询，查询到的病例，可实现打印报告、删除、修改、备份等功能 数据管理 支持Excel格式和Access格式文件导出，便于进行指标统计分析和其他科学研究 ★高级配置 可配置血液在体流动性的测量 联网功能 可将测量数据上传至局域网中的服务器中，便于数据统计分析和管理 规格信息 外观尺寸 340mm（长）×320mm（宽）×155mm（高） 重量 约5Kg 主机 配置2G内存、Intel Atom双核处理器 存储部分 32G固态硬盘，读写速度快 显示部分 10.4英寸液晶触摸屏，分辨率800×600 输入输出部分 2个USB接口，可外接打印机、鼠标和键盘等，1个串口，1个网口，更利于数据的共享 ★传感器部件 心电电极导联线1套、臂部袖带2个、踝部袖带2个、指端光电传感器2个 电源部分 AC220~240V ，50/60Hz 打印机 A4纸 黑白激光打印机 安全类别 Ⅰ级BF型、CF型 （更高级） 防除颤保护 具有防除颤保护功能 储存环境 温度：-30～60℃，相对湿度：5～95%RH 使用环境 温度：5～40℃，湿度：≤80%，气压：70～106kPa |  | 1 | 台 | 148000
4 |  | 中医经络检测仪 | 1.功能参数： 1.1具有疾病的早期筛查，早期提示及预警功能，从而辅助临床早期诊断 1.2通过手足十二原穴采集法，进行十二正经传感分析，评价人体经络健康状况 1.3* 具有甲状腺指数功能测评及监测功能（有报告） 1.4* 提供千分位高精度经络值分析表（有报告） 1.5经络柱状图由四种功能颜色组成：优，良，中，差（有报告） 1.6专家建议包含经络穴位平衡疗法内容及药物治疗的引经报使（有报告） 1.7* 微信二维码支持，检测报告一键收藏（有报告） 1.8具有经络脏腑病位关联分析功能，提供脏腑五行图证明（有报告） 1.9具有五行阴阳分析，五行气血分析功能（有报告） 1.10* 配备中医经络时辰表，直观显示十二经络对应十二时辰规律 1.11无需现场校准维护，依托云数据库一键校准，一键升级 1.12为医院的HIS系统预留接口 2.性能参数 2.1采集器承载腔电阻：R＜3Ω 2.2探测极体阻抗：R＜1Ω 2.3*检测值刻度：两极间阻值分别为330kΩ、95kΩ、15 kΩ时，曲线分别在第一标线、第二标线和第三标线上 2.4*测量范围：15 kΩ～4000 kΩ 2.5 商业现货（COTS软件产品）中医经络检测仪软件要求： 2.5.1 满足用户文档集要求 2.5.2 满足软件质量要求 2.5.3软件测试方法 通过创建符合GB/T 25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SquaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》第6章测试文档集要求的测试用例来验证是否符合附录C中5.3中每一个条款的内容的要求 2.5.4测试用例要求 产品应根据需求利用黑盒测试方法设计测试用例，每个主要功能应涵盖正常和异常情况的测试用例。 2.6. 按防电击类型分类：II类设备 2.7. 按防电击程度分类：B型应用部分 2.8. 产品取得《中华人民共和国医疗器械注册证》 2.9产品取得《软件著作权登记证书》 3. 产品配置清单 台车总成及电源线 1套 触摸电脑一体机 1套 无线键盘和鼠标 1套 经络时辰单元 1套 移动WIFI 1套 彩色激光打印机 1套 经络单元 1套 安装光盘/U盘 1份 使用说明书 1份 保修单 1份 产品合格证 1份 | 具备医疗器械注册证 | 1 | 台 | 168000
5 |  | 心理教育信息化管理系统 | 技术要求： 1、B/S架构，C#语言开发，SQL2008数据库，支持私有云部署。 2、支持多端运行，支持局域网和互联网使用，支持电脑、pad、手机测评，满足上千人同时在线使用，支持系统备份、恢复。 3、提供登录验证密码策略，密码采用MD5加密机制，支持密码保护自助找回密码。 ★4、支持多类检索条件查询人员信息，包括人员基本信息字段、自定义扩展信息字段、量表因子及得分范围、自定义标签、人员机构信息等。 功能要求： 1、功能模块 电脑web端：人员管理、普查管理、心理测评、测评管理、量表管理、预警分析、统计分析、角色权限管理、个人信息管理、系统设置。 2、人员管理 支持人员批量导入，导入EXCEL文件支持自定义字段，导入的字段可以作为查询变量使用，筛选统计分析需要的样本结果。提供用户注册，注册用户支持批量审核。可导出人员详细个人档案，支持批量导出；可以设置人员离校、在校状态；支持账号角色切换。 3、信息普查 （1）设计普查项目用于不同角色信息采集的扩展字段，支持按照需求变化动态关联和取消。 （2）自定义题目类型≥4种。 （3）普查项包含问题、简称、选项，其中，简称可用于统计分析，便于查看统计。 （4）样本关联：普查项目根据角色采集信息的需求动态关联和取消；筛选样本：每一项自定义扩展信息均可作为查询条件筛选样本；分析导出：并在导出数据表格和分析报告中包含全部关联普查项。 （5）自定义扩展信息可用于人员筛选，支持在个体测评报告、团体测评报告中标记显示，且均可记录在输出的统计文件中，如未测统计、测评原始记录、预警人员名单等，便于区别分类、数据合并分析。 4、心理测评 （1）心理测评量表数量≥80套，包含心理健康筛查、智力测试、人格/个性测验、情绪测验、应激测验、职业生涯、家庭功能、临床医院与精神障碍筛查等类别。 （2）测评支持局域网和互联网使用，支持电脑、pad、手机测评。 （3）支持量表绑定功能，设置不同角色或账号的测评量表及测评日期范围。 （4）支持测评报告的自动生成和批量计算生成。 （5）测试结果支持管理员集中授权查看与即时在线查看两种方式。 （6）测评完成情况统计：导出已测或未测人员名单。 （7）提供测评次序，用于统计分析不同批次。 （8）支持对预警人员批量加入测评访谈，选择因子得分范围、题目选项作为限定条件检索测评结果，符合条件的人员设置加入访谈名单，单位可安排咨询师开展后续访谈。 5、档案管理 （1）不同的咨询师通过管理员授权查看允许查看的被试信息。 ★（2）档案检索字段包含人员的基本信息字段及扩展信息字段。基本信息字段为系统默认项，如：姓名、性别、所在部门或机构等；扩展信息由管理员或咨询师自定义添加，如：家庭教养方式。扩展项绑定角色即可作为高级筛选条件，检索统计分析需要的样本结果。 （3）档案系统将人员的全部信息进行整合，提供人员基本信息、普查档案、测评档案、调查数据等。用户可对人员档案进行分类、组合输出，也可以输出综合档案，支持批量导出。 （4）支持测评档案历史库查询，满足过期测评档案可以独立移库，不参与数据查询与统计。 6、数据分析 （1）自动生成个人测评报告，包含个人基本信息、自定义扩展信息、测评结果说明、因子得分、结果解释级建议，支持报告导出及批量导出。 （2）自动生成团体心理健康测评分析报告，包含基本信息及自定义扩展信息的人口学统计，分部门、性别、因子、得分范围进行统计。根据预警条件，输出心理健康预警人员名单，团体心理健康测评报告用于单位整体心理健康水平的评估与统计。 ★（3）综合分析，支持单量表多维度或多量表多维度组合查询与统计。通过不同维度筛选特定人群，用多个量表的多个条件（包括但不限于题目选项、特定因子得分、总分）的不同逻辑关系（或与且）来实现精准筛查。支持导出检索结果，包含对应人员的基本信息、自定义扩展信息、所检索量表的各因子得分，支持导入SPSS进一步研究统计。 （4）测评预警功能，根据预警因子信息、预警因子包含的题目答题选项和分值情况，可以自动将需要干预的人员筛查出来。 （5）支持导出选项、分值、因子等原始的心理测查数据报表。咨询师可将原始数据导入SPSS软件，便于进行更深入的科研统计分析。 （6）量表科研分析：可添加任意量表中任意题目相关的自定义因子，设置计分公式。经系统自动计算后，即可在数据统计模块用于检索条件，且自动显示在个体报告中，或在统计数据中包含自定义因子得分，用于自定义特定项的统计研究。 （7）支持批量导入测试结果（支持EXCEL和TXT格式文件），系统计算自动生成测试报告，导入结果和数据可用于筛选、分析统计等功能。 （8）支持光标阅读机数据导入接口；支持无线手持答题系统数据采集功能。 7、量表平台 （1）支持自主添加、修改、删除量表类别，并可对量表类别做排序，批量设置量表是否允许重复测试、测评报告开放状态等。 （2）在整个系统的量表测试使用和查询分析中，控制测评量表的开放/关闭状态切换。 （3）支持导出电子版测评量表，并同步导出答题卡，用于线下心理测评。 （4）支持编辑原有系统量表及导入自定义量表。可修改原有量表内容及设置；且支持新添加量表多级题目导入，可批量添加量表题目、批量生成题目选项和计分，支持题目逻辑跳转，支持单选、多选、填空、图片、图文混合形式题目的生成，通过量表计分算法，实现因子计分，生成报告，量表修订和科研。 ★（5）量表计分算法设计：分因子维度、定义计分公式、自定义得分转换、常模可按照年龄、性别区分。系统支持量表常模更新，实现原始分与标准分数据转换。计分算法支持生成总分、均分、预警分、原始分、标准分；因子计分公式可引用因子原始分或标准分进行计算。 8、组织管理 机构管理用于机构类别的自定义添加、修改、删除，可在批量导入人员信息后自动生成机构信息，机构结构关系、层级的设置与调整，机构信息的调整与完善。 9、角色管理：角色管理用于自定义系统内角色的添加、修改、删除，以及对于不同角色详细设置的变更与调整。 10、权限管理：权限管理用于自定义系统角色或用户的对应开放/关闭功能模块的赋权工作，确保不同角色或用户使用系统的安全性与保密性。支持根据不同角色和机构设置权限，包括但不限于页面权限、操作权限、数据权限。同时，可针对单个用户或筛选出的指定用户群体开放/关闭功能模块的赋权。 11、标签管理：系统自定义标签标记，用于对于不同等级的人员进行标记分类，并支持按照标签查询导出。 |  | 1 | 套 |  | 78000
6 |  | 移动多功能检查仪 | 1.产品整体一体式设计，采用塑胶外壳设计， 高集成度，便携易用； 2.产品集成了血压、脉搏、血氧饱和度、体温、血糖、心电、尿常规参数测量，并可支持扩展胎监、血脂、糖化血红蛋白、呼吸筛查、体脂、尿酸、总胆固醇等参数测量，产品可以通过wifi，有线，移动网络等多种方式发送数据到健康管理平台。 3.居民登录可以使用身份证登录进行健康体检，体检完成后，检测数据同步到健康物联平台，并且可本地打印查阅或远程查看。 |  | 1 | 台 | 24600
7 |  | 肺功能检测仪 | 1. 具有医疗器械产品注册证。 2. 通过ISO9001的质量认证和中国医疗仪器行业的ISO13485论证。 3. 完整的肺功能检测包括： 用力肺活量（ F V C ）， 流速体积曲线（ F V L ），肺活量（VC），最大通气量（MVV），用药前后及气道反应性实验。 4. 进口原装传感器双向测试，可测吸入和呼出气量和流速，精确度高，稳定性和重复性好，防震动，易于清洗消毒。传感器5年内免费保修。 5. 液晶（LCD）显示面积大（105mm × 80mm),高亮度、高清晰度（320 × 240）。可显示全部检测数据及曲线。中文多重菜单提示便于操作人员操作。 6. 内藏高速热敏打印机，稳定可靠，故障少、速度快、低噪音，全部报告打印仅需3 0 ～4 0 秒。 7. 特配大容量内存芯片，可存储250人的受检者的测量数据和曲线数据，并可重复存储，便于大规模体检。 8. 内置高速热敏打印机，可清晰打印出检测报告，实测值、预测值、实测值占预测值的百分比及分析报告。 9. 具有数据传输功能，通过R S - 2 3 2 输出至兼容的计算机。 10.具有数据双向传送功能。可通过上级计算机网络系统设置人体参数数据，并向上级计算机网络系统传送测试数据。 11.测量参数 1) 肺活量测定：VC，TV，ERV，IRV，IC，MV，RR 2) 用力肺活量测定：FVC，FEV.1，FEV.2，FEV.3，PEF，V75，V50，V25，V50/V25，V25/H 3) 最大通气量测定：MVV，BSA，MVV/BSA 4) 气道反应性实验。 5) 支气管扩张剂使用前后。 | 含工作站 | 1 | 台 | 49600
8 |  | 国民体质监测一体机 | 产品尺寸：2500mm*1800mm*2700mm； 显示屏：配置大屏幕显示屏，尺寸不小于： 30 英寸；屏幕：多点电容触摸屏；分辨率不小于：1920*1080； 操作系统：正版操作系统。 身份识别：内置注册联机功能，内置身份证采集器，具有注册功能，支持身份证信息的采集； 红外感应：内置红外感应摄像头，自动识别动作标准与否； 台阶：台阶标定时高度必须满足标定25cm女士测试高度、30cm男士测试高度、40cm恢复高度3个高度；台阶测试时根据男女性别自动调整测试高度； 标准：可进行国家标准中国民体质检测十一项：身高、体重、仰卧起坐（女）/俯卧撑（男）、台阶、纵跳、单腿闭眼站立、坐位体前屈、握力、肺活量、反应 时的检测； 所有电器产品均需符合国家安全等级的要求。 配套：需包含人体成分检测功能、测量血压和心率功能 自助引导：在测试过程中必须支持语音及动作视频双向全程同步指导，用户可进行常态化自助式检测； 认证：通过NSCC国体认证 对接：设备提供对接接口，可以与第三方系统进行数据对接。 |  | 1 | 台 | 248000
9 |  | 心肺耐力测试仪（智能功率车） | 1、阻力档位1-16档连续可调； 2、蹬踏速率一定范围内（50-70rpm）的恒定功率控制，控制精度为±8W,，可在设定的运动负荷（功率）下进行恒功率模式的测试及训练； 3、实时心率获取：手握电极片式心率获取，同时支持MioAlpha心率手环蓝牙获取心率（配选） 4、用户管理：远程用户中心接入，远程管理用户信息 5、运动能力测评：默认二（三）级负荷测试，支持YMCA多级测试方案，给出运动心肺能力强弱评价 6、调控模式：本地内置增强体质、燃脂减重、心肺耐力几种训练模式 7、计划训练：根据运动能力测评结果，用户可选择在不同调控模式下进行个性化的目标强度（靶强度）训练 8、运动记录：全程记录转速、功率、运动心率 9、运动测试报告：测试结束后自动生成运动报告，包括用户信息、测试模式/时间，各阶段运动强度/心率变化情况统计、测试结果及评分、指导意见推送 10、无线网络访问 11、字幕弹送、趣味动画等互动场景 12、全中文显示、操作界面友好 13、自主恒功率调节 本产品以恒功率输出技术为保证，通过自主研发的电磁控阻力调节装置实现精确的恒功率自动调节，确保了心肺功能测试及训练的准确性。 14、个性化运动处方的智能推送 本产品依据运动测试结果，按用户健康、体力状况等要素，规定健身运动的强度、时间及频率，提出运动中的注意事项，指导受试者有目的、有计划地科学锻炼。 15、专业的数据处理及管理 本产品根据客户需求，提供用户注册及数据管理功能，如测试或训练数据保存，人员信息管理和数据信息管理，人员信息包括姓名、性别、年龄等，数据信息包括测试结果、测试时间、训练模式等。 | 含工作站 | 1 | 台 | 68000
10 |  | 等速肌力训练系统 | 功能参数： 1. 该套设备由十件液压训练设备组成，可安全的进行全身肌群训练和有氧训练。同时针对主动肌与对拮抗肌肌肉链进行抗阻练习和有氧训练，在保证患者安全的前提下，进行高效训练； 2. 双向液压阻力,从设定的最低极限开始，训练柔和，惯性小，降低患者训练受伤风险； 3. 设备使用舒适，腰部、膝关节等受力部位都经过特殊设计，符合人体形态学使用原理。 分项设备参数： MH-DS101肩部上举/下拉训练器 尺寸（长宽高）：1135*740*1185mm 净重：40kg 阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 承重：≥150KG MH-DS102肱二头肌/肱三头肌训练器 尺寸（长宽高）：925*740*920mm 净重：34kg 阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 承重：≥150KG MH-DS103蝴蝶夹胸/扩胸训练器 尺寸（长宽高）：980*1080*1260mm 净重：56kg 阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 承重：≥150KG MH-DS104大腿内收/外展训练器 尺寸（长宽高）：1340*740*1185mm 净重：50kg 阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 承重：≥150KG MH-DS105腿部屈伸训练器 尺寸（长宽高）：995*740*1230mm 净重：42kg 阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 承重：≥150KG MH-DS106腿部蹬踏训练器 尺寸（长宽高）：1775*740*1030mm 净重：66kg 阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 承重：≥150KG MH-DS107站姿小腿训练器 尺寸（长宽高）：1185*740*1200mm 净重：50kg 阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 承重：≥150KG MH-DS108推胸/拉背训练器 尺寸（长宽高）：980*770*1185mm 净重：40kg 阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 承重：≥150KG MH-DS109腹背训练器 尺寸（长宽高）：1300*740*1100mm 净重：50kg 阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 承重：≥150KG MH-DS110腹部扭转训练器 尺寸（长宽高）：1045*740*960mm 净重：42kg 阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 承重：≥150KG |  | 1 | 套 |  | 148000
11 |  | 人体成分分析仪+慢病营养筛查及干预系统 | 硬件参数： 1.名称：人体成分分析仪 2.设备用途：主要用于评估身体各部位成分 3.主要技术参数和要求： 3.1 系统概念：准确分析评估身体各部位成分，为营养评估、肥胖评估、体重管理等提供可靠数据支持 3.2 测定项目：细胞内、外水分，蛋白质，无机盐，体脂肪，身体总水分、肌肉量，去脂体重，体重，BMI，体脂百分比，腰臀比（WHR)，基础代谢，节段性肌肉分析，节段性脂肪分析，浮肿指数（ECF/TBF,ECW/TBW），（全身和节段性浮肿指数），内脏脂肪分析（18岁以下未成年人显示成长曲线-身高、体重），营养评估（蛋白质，无机盐，体脂肪），肥胖分析（BMI、体脂百分比、腰臀比），体重管理（体重、肌肉量、体脂肪），体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制） 3.3增长控制及目标：目标体重，体重控制，脂肪控制，肌肉控制，健康评估（分） 3.4 历史数据对比分析： 成人版：体重、体脂百分比、肌肉量、内脏脂肪面积历史数据变化曲线图，全方位监控身体健康 儿童版：体脂百分比、肌肉量历史数据变化曲线图，全方位监控身体健康 3.5 存储能力：≥100万条检测记录 3.6 测量时间：60-120秒 3.7 操作系统和语言：Ubuntu系统，中文语言 3.8 多频点测量：1-1000kHz之间范围,使用6段多频点测量（误差范围±5%） 3.9 生物阻抗频段和测量范围：多频多段生物阻抗测量，10～1200Ω（测量误差范围±10%） 3.10 多段测量：双上肢、双下肢及躯干 3.11 电极：八点接触式 3.12 主板要求：支持Ubuntu系统，存储4G,内存1G，USB≥2个，串口（Com）2*RS232，网口1*RJ45 3.13主显示屏：≥12.1寸触摸屏，分辨率1024*768，View Angle 80/80/80/80(典型)，数据接口LVDS，透光率75～85%，线性不大于±1.5%，操作压力＜100g 3.14 开关电源：AC 220±22V，50 Hz，输出功率≥40W，输入与输出隔离电压4000AC 3.15 手脚数据采集器：符合人机工程设计，有效面积内任意10mm两点之间的电阻应不大于0.5Ω 3.16 体重秤：零点校准功能，量程10～250kg，误差±1% 3.17 设备规格：494*768*1250mm，重量50kg 3.18 环境条件： 3.18.1运行时：温度5℃～40℃ 相对湿度20%～75%RH 大气压力范围70～106kPa 3.18.2运输和存贮时：温度-20℃～70℃ 相对湿度10%～90%RH 大气压力范围50～106kPa 软件参数: 一、基本参数 1、名称：慢病营养筛查与干预系统 2、设备用途：营养筛查与出具营养干预方案 3、主要设备参数与要求： 3.1 电脑主机：HP主机ProDesk 480G5 MT（CPU i5 8500 / 8G内存/1T硬盘） 3.2 路由器：TP-LINK TL-WR842N 300M无线路由器 3.3 扫码枪：一维二维14950白 3.4 显示器：宏基20.7英寸 3.5 成品网线：线长 3.0m, 适用接口 RJ-45（定制线） 二、配置清单 配置清单 序号 名称 单位 数量 备注 1 电脑主机 台 1 无 2 显示器 台 3 扫码枪 套 1 无 4 键鼠套装 套 1 无 5 路由器 台 1 无 6 成品网线 根 1 无 三、功能性技术参数 1. 数据监控（以下为慢病营养筛查与干预系统功能） 可实时或在指定时间范围内查看就诊人次的统计数据，患者按性别、年龄、是否住院分布统计、不同慢性疾病患者数量统计、就诊患者营养统计、就诊患者体成分检测数据统计。 2. 患者管理 患者管理包括患者基本信息（门诊号、病案/病历号、姓名、联系电话、出生日期、年龄、性别、身高、体重、饮食习惯、体力活动水平、住院信息、民族、籍贯、紧急联系人、证件号码、婚姻、工作、家庭住址、备注）的增加、修改、查询； 3. 电子病历 可患者基本信息、历次就诊记录、以及就诊生成的所有报告进行查阅； 4. ※问诊 问诊包括主诉及病史调查、体成分检查、临床及实验室检查、膳食调查、运动调查、生活方式调查、初步检查结果及诊断，共7个功能。 ①主诉及病史调查 其中包括了主诉症状、病史调查两个部分，充分了解患者的当前问题和需求，以及患者过去的疾病历史，支持手动调查与智能扫码调查两种调查方法。 ②体成分检查 体成分数据包括体重、体脂百分比、肌肉量、内脏脂肪面积历史数据变化曲线图等，全方位监控身体健康。 ③临床及实验室检查 其中包括患者生命体征、SGA评估、营养缺乏体征调查、实验室检查，了解患者当前的身体和营养状态表现，支持手动调查与智能扫码调查两种调查方法。 ④膳食调查 （食物库包含菜品库15196项数据，食材库2968项，预包装食品3217项，医患通过平台看进行食物检索、摄入食物营养素含量及缺余提示，，支持手动调查与智能扫码调查两种调查方法）。 ⑤运动调查 运动调查（112种），支持问询调查与智能扫码调查； ⑥生活方式调查 通过日常饮食、运动、休息、环境等多个维度对患者进行生活方式的全方位调查，支持手动调查与智能扫码调查两种调查方法。 ⑦初步检查结果及诊断 通过上面的调查与检查，系统会自动生成初步检查的结果和诊断，医生可修改结果和诊断，该操作符合诊断学，同时也可提高了医务人员工作过的效率。 5. 医嘱处方 医嘱处方包括膳食干预、运动干预、营养制剂、修正诊断、检查报告。 ①膳食干预 医生可以根据患者当前的情况选择使用智能配餐、系统模板配餐、手动配餐3种方式中的一种为患者配餐。 ②运动干预 可根据患者的实际身体状况选择合适的运动项目和时间，推荐给患者。 ③营养制剂干预 可手动输入能干预慢性疾病的营养制剂。 ④修正诊断 医师可对系统生成的诊断结果进行修改。 ⑤检查报告 方案给出以后可以连接外部打印机打印营养分析报告和营养干预报告。 6. 系统管理 系统管理中包含了账号管理、医院信息管理、报告设置、数据管理、食谱模板管理、系统信息。 ①账号管理 可根据科室人员情况分别给与账号的新建与管理，且账号均可登录系统。 ②医院信息管理 可将医院基本信息录入系统，以适用于本医院。 ③报告设置 可设置报告打印及报告中部分模块的显示或隐藏。 ④数据管理 医师可以导出所有就诊患者检测的数据，便于医院统计患者数据或学术研究所使用。 ⑤食谱模板管理 医师可置入适用于不同场景或疾病的食谱模板。 ⑥系统信息 可查看系统的基本信息，包括介绍或版本信息。 | 普通人群全人群，含医疗器械注册证 | 1 | 套 |  | 274000
12 |  | 睡眠监护仪 | 含全套睡眠监护系统软件 具备医疗器械注册证 传感系统：传感器：ECM（电容式麦克风） 1个 在床行为：在床行为状态：在床，离床，坐起，翻身体动，起身体动 身体活动性：翻身次数 离床和起床：睡眠中短时离床，长时间离床，起床 睡眠结构： 深睡眠Deep，浅睡眠Light，REM睡眠，觉醒Wake 睡眠关联参数（睡眠潜时，TST，入睡和醒来时间） 心率监测：实时心率监测，平均心率范围：40~110 次/分，误差：±3 次/分 呼吸监测：实时呼吸率监测，平均心率范围：10~30 次/分，误差：±2 次/分 睡眠质量：睡眠评价，睡眠效率 生命特征： 一晚上的心率数HR时序， 测量范围:40/分-110次/分;允差±3次/分 一晚上的呼吸数RE时序，测量范围:10次/分- 30次/分；允差不超过±2次/分; 睡眠病变：呼吸系统病变：呼吸暂停指标AHI（阻塞性，中枢性，混合性，低通气） 心血管系统病变：心血管硬化指标Yuragi指数（高血压，房颤，冠心病，心肌梗死等） | 有医疗器械注册证 | 1 | 套 | 67000
13 |  | 健康系统系统 | （1）客户管理：支持个人客户管理、团体客户管理 （2）健康档案管理：支持各种规范的健康档案管理，支持生活方式采集，可以根据客户需求定制健康档案的的展示、存储等 （3）慢性病风险评估：20多种慢性病风险评估模型，可选择性评估，并生成健康管理报告。 （4）中医体质辨识：支持中老年人中医体质辨识，可生成中医体质辨识报告，并根据不同的体质生成中医调理方案。 （5）心理测评分析：提供心理测评量表和常模，可根据需求可定制。 （6）干预处方: 具有干预处方库，支持膳食营养、运动康复、睡眠休息、心理调节、生活方式、中医调理的处方配置，系统内置各类处方500个以上，支持文本型处方、表格化配置、组合处方配置。 （7）健康干预计划制定和执行 : 基于干预处方和方案，制定膳食、运动、睡眠、心理、生活方式、中医调理等计划，客户通过各种客户终端按照计划任务执行。 （8）健康随访方案: 支持健康随访，系统支持动态配置健康随访方案，支持自动干预效果评价，同时支持人工填写干预效果评价。系统内置干预随访方案50个以上。 （9）支持中医疗效评价，内置10种以上中医疗效评价表。 （10）多中心同时运营：支持多个健康管理中心同时运营、多个团队同时运营、不限制分中心数量和医生数量。 （11）支持以服务单为基本执行单元，支持服务插件化扩展，可以植入包括基因检测、癌症筛查等任何第三方的服务。 （12）内置健康小屋管理子系统，类似体检软件，实现健康设备的接口对接和数据采集。 （13）对接第三方软件系统，对接第三方健康数据，完成数据同步、存储、展示。 （14）技术服务：可以根据需求做定制化开发。 （15）售后维护 提供完善的技术支持和售后服务。 （16）系统扩展性：优良的扩展性，最少支持10万客户的业务，业务支撑能力可线性扩展。 （17）系统稳定性：良好的稳定性，支持一年以上稳定持续运行。 （18）系统架构：分布式技术架构，支持数据层、服务层、应用层的分层架构。 |  | 1 | 套 | 99000
合计 | [6 empty] | 1000000 | 500000
1500000元

## 电脑
品目号 | 货物名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 合计
| 电脑 | CPU：I5六核六线程、硬盘：512G 、内存：16G、23.8寸显示器、2G独显、正版windows10系统/15L办公机箱/支持串口、USB3.1*6,USB2.0*4/RJ45（网络接口）1000Mbps以太网卡 | 32 | 台 | 5500 | 176000
合计 | [5 empty] | 176000

## 定制桌椅
定制桌椅采购清单
品目号 | 货物名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 合计
| 定制桌椅（含升降器） | 1.外观尺寸：根据现场环境定制；2.颜色：颜色可挑选，根据现场环境定制；3.材料：优质生态环保面板；4.显示屏口尺寸：24寸（尺寸可根据现场定做）；5.隐藏式升降器（自动按键控制）；6.适用于智能智慧教室 | 32 | 台
| 椅子 | 符合人体工程学，带扶手，优质钢架，高回弹海绵，网布饰面，透气性好，具体尺寸款式颜色根据现场环境定制。 | 32 | 把
合计