## Sheet1
序号 | 院（系）部名称 | 实验室名称 | 物品名称 | 物品类型 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 图片 | 耗材开始使用教学周 | 耗材使用所在校区（平原校区/新乡校区） | 备注
1 | 生物与基础医学实验教学中心 | 显微形态学实验室 | 生物数码成像系统 | 设备 | Moticam S6 1、成像系统： 1.1、sCMOS传感器，传感器尺寸不小于1/1.8； 1.2、物理分辨率≥3072*2048，像素尺寸≥2.4um*2.4um，≥630万像素； 1.3、成像系统与显微主机必须为同一品牌； 1.4、Progressive扫描模式，提供相关材料证明； 1.5、USB3.1数据传输； 1.6、工作温度从-10到+ 60摄氏度（非冷凝）； 1.7、支持TWAIN、SDK、DirectShow Driver等设备； 1.8、可聚焦16mm镜头； 1.9、曝光时间16us ~ 2sec； 1.10、支持Microsoft Windows7/8/10、MAC OSX、Linux或以上操作系统； 2、教师端图像处理软件： 直方图：直方图包含RGB和HSV≥2种模式，共计支持≥8通道的打开或关闭，具有排除饱和点功能；（提供软件截图证明加盖制造商公章） 2.1、相机设置：至少包含曝光、目标亮度、增益、偏移、增强、伽马、锐化、去除噪声、计算白平衡、读取背景、镜像、倒置、色彩调节、预设值功能。 2.2、拍照设置：至少包含存储路径、项目名称前缀、融合名称前缀、实验名称前缀、分辨率、文件名、序列号等选项；（提供软件截图证明加盖制造商公章） 2.3、图像实时标注：可添加网格、比例尺、测微尺、十字准线、时间戳，颜色、字体大小、线宽可设置； 2.4、空间滤波：至少包含高斯模糊、中值滤波、锐化、拉普拉斯、索贝尔、低通、高通、雕塑、直方图均衡化、适应直方图均衡化、双边滤波器；（提供软件截图证明加盖制造商公章） 2.5、形态滤波：至少包含开口、闭口、腐蚀、膨胀、顶帽、黑帽、形态梯度；（提供软件截图证明加盖制造商公章） 2.6、图像分割：至少支持两种分割模式，RGB红绿蓝通道分割和HSV色调、饱和度、明度分割，另可保存不同通道的原始颜色；（提供软件截图证明加盖制造商公章） 3、商务资质要求： 1、制造商通过ISO9001/14001/45001和知识产权体系认证，提供证明资料； | 台 | 4 |  | 第1周 | 平原校区
2 | 生物与基础医学实验教学中心 | 显微形态学实验室 | 双层脱色摇床 | 设备 | 其林贝尔KB-2B 双层摇床、转速可调、定时功能、 托盘尺寸265cm*330cm*2层 外型尺寸330cm*330cm*250cm | 台 | 1 |  | 第1周 | 平原校区
3 | 生物与基础医学实验教学中心 | 显微形态学实验室 | 微孔板离心机 | 设备 | 拓赫MP-2500 分离血清384孔/96孔板 1.开盖停机2.短运行3.可放置2块标准PCR微孔板 | 台 | 1 |  | 第1周 | 平原校区
4 | 生物与基础医学实验教学中心 | 显微形态学实验室 | 生物显微镜 | 设备 | 麦克奥迪（Motic）M150-b 1.1、光学系统：CCIS无限远独立色差校正光学系统； 1.2、镜筒：铰链式双目镜筒30°倾斜，瞳距调节范围不小于55-75mm； 1.3、目镜视野不小于10X/20mm，可调节屈光度，带目镜指针； 1.4、内倾式无限远光学系统物镜，分别为4X 10X 40X 100X（油），带有ASC消色差标志和无铅环保标志；（提供4颗带ASC标识物镜实物照片，加盖制造商公章） 1.4.1、无限远平场消色差物镜4X/0.1，工作距离不小于15.5mm； 1.4.2、无限远平场消色差物镜10X/0.25，工作距离不小于7mm； 1.4.3、无限远平场消色差物镜40X/0.65(弹簧)，工作距离不小于0.71mm； 1.4.4、无限远平场消色差物镜100X/1.25(弹簧、油)，工作距离不小于0.14mm； 1.4.5、物镜内倾式设计，四孔，聚光镜托座固定式； 1.5、机械式载物台面积不小于：140mm*140mm,X向移动范围不小于0-75mm，Y向移动范围不小于0-50mm，载物台台面为U型圆弧式设计；（提供实物照片加盖制造商公章） 1.6、前置式I/O 电源开关，开关在载物台下方，与光源调节分离式设计；（提供实物照片加盖制造商公章） 1.7、后置壶柄式便携式搬运把手，把手处带防滑橡胶垫；（提供实物照片加盖制造商公章） 1.8、圆弧式底座设计，机座 3.5mm 缝隙式自动吸风散热系统； 1.9、光源：采用透镜集光镜系统，顶端为毛玻璃镜面，3W LED暖光源，防蓝光设计； 1.10、显微镜主机电源采用一体化单一外置式DC供电，高压电路板外置机身，保证使用者的安全；（提供实物照片加盖制造商公章） | 台 | 36 |  | 第1周 | 平原校区
5 | 生物与基础医学实验教学中心 | 显微形态学实验室 | 垂直电泳仪 | 设备 | 赛维尔SPW-DM+SVE-4 技术参数 输入电源：180V-240V 交流频率：50Hz/60Hz 环境温度：4℃-35℃ 环境湿度：10%-70% 输出数量：正、负极A/B各两组 输出范围：电压6V-600V(精度1V) 电流6mA-600mA(精度1mA) 控制精度：电压设定<100V,电压稳定精度<1V >100V,电压稳定精度<±1% 电流设定<100mA,电流稳定精度<1mA >100mA,电流稳定精度<±1% 额定输出功率：500W 外形尺寸（长*宽*高）：265*215*120 mm 电泳槽 产品参数 凝胶数：1-4 凝胶尺寸：83×73mm 外形尺寸：153×183×159mm 梳子规格：1.0mm:11齿/15齿 1.5mm:11齿/15齿 0.75mm:11齿/15齿 缓冲液最大容积：1.6L 重量：1KG | 台 | 1 |  | 第1周 | 平原校区
6 | 生物与基础医学实验教学中心 | 人体解剖学实验室 | 低温排风式全自动标本冷藏解剖实验台 | 设备 | 2100*800*8500，箱体底部、测面预设下排水 | 台 | 4 |  | 第1周 | 平原校区
7 | 生物与基础医学实验教学中心 | 现代生物学、生物工程学实验室 | 立式灭菌锅 | 设备 | 新丰XFH-100CA 快开门立式，100升，高压款，手轮,304不锈钢，最高工作温度134℃,最高工作压力0.22MPA | 台 | 2 |  | 第4周 | 平原校区
8 | 生物与基础医学实验教学中心 | 现代生物学、生物工程学实验室 | 超净工作台 | 设备 | 苏州净化SW-CJ-2F；双人双面，垂直/全钢，洁净等级100级，平均风速0.3~0.6m/s,最大功率800W | 台 | 2 |  | 第4周 | 平原校区
9 | 生物与基础医学实验教学中心 | 化学与生物化学实验室 | 电导率仪 | 设备 | 雷磁 | 台 | 8 |  | 第8周 | 平原校区
10 | 生物与基础医学实验教学中心 | 化学与生物化学实验室 | 离心机 | 设备 | 湘仪TG16-WS台式高速离心机(4000-40000转/分 | 台 | 2 |  | 第8周 | 平原校区
11 | 生物与基础医学实验教学中心 | 化学与生物化学实验室 | 暗箱式紫外分析灯箱 | 设备 | 三用紫外分析仪 | 台 | 1 |  | 第8周 | 平原校区
12 | 医学检验学院 | 临床检验综合实训中心 | TD-A型血型血清学用离心机 | 设备 | 长春博讯生物技术有限公司1．供电电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz2．额定功率：<120W3．环境温度：10℃-40℃4．环境湿度：≤85%5．电机转速：1500R/min6．最大离心力：182Xg7．记时时间：<99分8．整机噪音：<75dB9．可配转子：微柱凝胶卡转子10．外型尺寸：40mm×320mm×210mm11．重量：9kg（不含转子） | 台 | 1 |  | 第1周 | 平原校区
13 | 医学检验学院 | 临床检验综合实训中心 | 掌上迷你离心机 | 设备 | 北京大龙DM0506：转速范围300-5000rpm 转子容量：6*（1.5-5ml） •转速和离心力可切换显示，运行时间30s-99min，HD（连续运行） •两组客户自定义程序P1/P2,—键调用节省时间 •降速两档可调，满足不同实验需求 • LCD显示参数及运行进程，带声音提示 •运行结束自动开盖 •直流无刷电机免维护 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_4C238013C3974196BB24DDF067825724",1) | 第1周 | 平原校区
14 | 医学检验学院 | 临床检验综合实训中心 | 生物安全柜 | 设备 | BSC-1500IIA2-X 基本参数：（1）分类：A2型，30%外排，70%循环； （2）内部配备两个红外灭菌器 （3）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×755mm×2200mm；内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm ； （4）台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求订制修改）； （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s； （6）系统排风总量：520 m³/h； （7）额定功率：1600VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA,单个插座功率**500VA）； （8）噪音等级：≤67dB（A）； （9）照明：≥1000lx； *（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%； 生物安全性： （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105； （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次； （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 安全的连锁保护：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更加保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； 前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启； 负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行； | 台 | 1 |  | 第1周 | 平原校区
15 | 医学检验学院 | 临床检验综合实训中心 | 倒置显微镜 | 设备 | 尼康Ts2倒置显微镜基本参数：1.光学系统：CFI60 无限远光学系统； 2.照明：高发光白光LED照明器（经济照明），内置复眼透镜； 3.镜筒：倾角：45度，瞳孔距离：50-75毫米，siedentopf类型，可连接的相机端口，目镜/端口：100/0:0/100；4.目镜：10×（22），15×（16），20×（12.5）；5.调焦：通过物镜向上、向下运动，行程（手动）：向上7毫米向下1.5毫米；粗调：37.7毫米/每转，微调：0.2毫米/每转，粗条扭转可调；6.物镜转换器：五孔镜转换器；7.聚光器：ELWD聚光器（NA0.3、W.D. 75mm)；8.载物台：普通载物台，大小：170（X)×247（Y)mm附带玻璃型载物台环；机械载物台，行程：126（X）×78（Y）mm,接受5种光学样板，夹具和标本夹；9.标本夹：C-S-HP35；C-S-HT；C-S-HU；C-S-HLP100；C-S-HS；10.尺寸：236（W）×548（D）×471（H)mm;11.重量：13kg;11.额定电压/电流：100V-240VAC±10%，50/60Hz,0.35A;12.功耗：15W | 台 | 1 |  | 第10周 | 平原校区
16 | 口腔技术学院 | 口腔实验实训中心 | 真空成型机 | 设备 | 尺寸：25*23*34cm | 个 | 2 |  | 第5周 | 平原校区
17 | 口腔技术学院 | 口腔实验实训中心 | 铸造机 | 设备 | TGZ-70 | 台 | 2 |  | 第4周 | 平原校区
18 | 口腔技术学院 | 口腔实验实训中心 | 箱式脱脂炉 | 设备 | 电源：AC220V/50HZ 额定功率：2.5KW 加热区尺寸：150长*180宽*155mm高 温度：最高使用温度：1200度（≤30min） 工作温度：1100度 升温速率：≤10度/min 加热元件：电阻丝（掺钼铁铬铝合金） 温控系统：智能控温仪 PID30段程序控温 热电偶采用K型热电偶 控温精度：±1℃ 外形尺寸：不开启：310长*370宽*535mm高 开启：310长*605宽*535mm高 气氛：带进气口，进气口为φ6mm的宝塔嘴接口 出气口，出气口为φ30mm的圆形出气口 | 台 | 1 | =DISPIMG("ID_9A80B8C440CA4EE4B8BB41FB2474E770",1) | 第1周 | 平原校区
19 | 临床学院 | 临床能力培训中心 | 医用双层带滑轮大推车 | 设备 | 长120cm*宽60cm*高90cm | 个 | 4 | =DISPIMG("ID_052AB75DAEF7409C8E8AC33B77BC8BD4",1) | 第1周 | 新乡校区 | 送新乡校区
20 | 临床学院 | 临床能力培训中心 | AED训练机自动体外训练专用除颤仪 | 设备 | 主机一般指标 ■ 产品设计符合人机工程学。打开面盖,则设备开机；合上面盖，则设备关机。单键除颤功能操作，面盖背部可存放AED电极贴片。 ■ 将除颤电极与模拟人相连即可，全过程无需人为介入，模拟自动检测、自动分析、除颤（自动除颤与手动除颤）。 ■ 模拟急救现场AED的工作流程，BOU/AED99D自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤工作，全程语音提示，指导学员熟悉AED工作流程及使用要点。 ■ 学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置及使用方法。 ■ AED模拟训练器预设有9种案例情景，模拟真实使用过程中出现的不同情况。 ■ 设有故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景模拟的语音提示，包括：除颤过程有其他人接触病人身体、贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。 ■ 设有CPR操作语音提示及按压频率节拍音提示。 ■ 可切换中英文提示语音。 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_BBBABD826DFA4363A1D1149F26B2BEA8",1) | 第5周 | 新乡校区 | 送新乡校区