## 第一标段
序号 | 物品名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | 厂家
1 | 超净工作台 | SW-CJ-2D | 1.型号： SW-CJ-2D双人单面（垂直送风）净化工作台 | 1 | 台 |  |  | 苏州静化
2.洁净度 ：100级@≥0.5um(美联邦209E)
3.菌落数： ≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)
4.平均风速 ：0．25--0．45m/s(快．慢双速)
5.振动/半峰值： ≤5μm(X.Y.Z方向)
6.噪声： 62dB(A)
7.照度： ≥300Lx
8.电源： AC/50HZ/220V
9.功耗 ：250W
10.重量 ：<150kg
11.高效过滤器规格及数量 ：1135×455×50×①
12.荧光灯/紫外灯规格及数量：30W×①/30W×①
13.适用人数： 双人单面
14.外形尺寸(mm) ：1300×580×1600
15.工作区尺寸(mm)： 1150×500×500
2 | II级生物安全柜 | 1384 | 1. 生物安全等级：II级 A2型，30%外排，70%循环。 | 2 | 台 |  |  | Thermo
2. 微电脑控制系统面板，以显示当前时间、风速、定时器及错误报告等信息；即时监控安全柜运行状况。
3. 双风机联锁设计（一个风机控制外排气流，另一个控制循环气流），无碳刷直流电机驱动，独立控制水平风速和垂直风速，无需使用节气阀，不需做定期的维护调节。
4. 自动调节进出风量及层流速度，不受滤器饱和或器件老化影响。
5. 主动气流调控模式，自主调控系统实时检测气压波动并调节电机功率；
6. 具有前窗清洗位置设计，无需将头和身体探入安全柜内操作。
7. 工作腔体由整块U型钢板制成，圆角设计，无焊缝，表面采用聚酯涂层的舒眼设计，不反光，防UV，腐蚀剂和消毒剂的腐蚀。四周采用负压设计、零泄漏，安全柜主体与支架为分体式结构，支架高度可调.
8. 100倾角设计的前窗玻璃采用双层贴膜的高强度安全防爆防紫外线玻璃，前窗开口位置采取双探头监测。
9. UV灯可定时，范围从30分钟到24小时。
10. 进气/排气高效HEPA过滤器，针对0.3um颗粒，过滤效率高于99.99%；对于最容易穿透的微粒（MPPS）过滤效率高于99.995%
11. 具有低速安全节能模式，当前窗完全关闭时，智能速度控制系统自动将速度调节到30%。
12. 工作区照明度（Lux）：≥1290
13. 噪声（dB）： ≤ 65（NSF标准）/ ≤55（EN标准）
14. 防溅电源插座：两个，左右各一个
15. 工作区内部尺寸：≥1200mm
16. 功耗：运行时：≤275W；节能模式：≤40W
17. 电气要求：230V，50/60Hz
18. 尺寸，4英尺；

## 第二标段
序号 | 物品名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | 厂家
1 | 活细胞工作站 | Axio Observer.Z1 | 1、仪器用途： | 1 |  |  |  | 德国卡尔蔡司 Carl ZEISS
主要用于常规荧光成像、活细胞运动分化形态示踪观察、活细胞荧光标记蛋白的长时程示踪观察、荧光共定位、荧光图像处理和测量等。
2、技术指标和参数（带*者为必须具备指标）：
*2．1研究型专用全自动倒置显微镜，物镜转换、调焦、Z轴、荧光激发块转换、荧光光闸、聚光器等全部电动，显微镜和整个系统高度配合。
*2．2所有电动硬件均可通过三种方式控制：计算机软件、手动、触控屏（可自由放置）。
2．3六位电动物镜转盘、电动荧光滤片转换、电动聚光器、电动照明光轴，电动物镜升降，可自动光强控制、自动色温调节。
2．4采用ICCS最新无限远光学系统，物镜目镜独立的双重（轴向、径向）色差校正。
*2．5显微镜内置电动调焦驱动马达，Z轴最小步进≤10nm，调焦行程10mm。同轴、独立的粗微调焦手柄，调焦限位，电动的从聚焦位置移出/复位功能。
*2．6电动扫描台：最大移动速度≥50mm/s，精度0.1μm，回复精度≦1μm，扫描台最大移动范围130*100mm.
*2．7配置活细胞工作站的Z轴要有自动聚焦（Definite focus）功能，所有手动部分需要做到自动控制。
2．8显微镜透射光源：100W卤素灯，根据所用物镜，光源自动匹配适当亮度。
2．9荧光光源：120W 长寿命（不低于2000小时）荧光光源，无热力传输，光强和光闸可由显微镜软件控制。
2．10六位电动滤色镜转盘，含五组激发滤色镜组件，并能消除杂散光，自动齐焦功能。
*2.10.1 FITC: EX BP450-490,BSFT510,EM LP515
*2.10.2 GFP:EX BP470/40,BSFT 495,EMBP525/50
*2.10.3 DAPI:EX G365，BSFT395，EMBP 445/50
*2.10.4 Cy5: EX BP 640/30, BS FT 660, EM BP 690/50
*2.10.5 Cy 3, d=25 shift free (E) EX BP 545/25, BS FT 570, EM BP 605/70
*2．11具有明场、荧光、DIC、相差等观察功能。
*2．12具有全套微分干涉附件，有与10X、20X、40X、63X、100X不同数值孔径的物镜一一对应的DIC棱镜。
*2．13 人体工程学目镜座，目镜一对：10X，视场数大 23，屈光度可调。
2．14高分辨率、高透过率荧光物镜。
*2.14.1增强反差型平场荧光物镜5X，数值孔径≥0.16，工作距离≥18.5 mm，干式；
*2.14.2增强反差型平场荧光物镜10X，数值孔径≥0.3，工作距离≥5.2 mm，干式；
*2.14.3长工作距离平场荧光物镜20X（带物镜矫正环），数值孔径≥0.4，工作距离≥8.4 mm，干式；
*2.14.4长工作距离平场荧光物镜40X（带物镜矫正环），数值孔径≥0.6，工作距离≥3.3 mm，干式；
*2.14.5长工作距离平场荧光物镜63X，数值孔径≥0.75，工作距离≥1.7mm；
*2.14.6 平场复消除色差物镜63X(油镜），数值孔径≥1.40，工作距离≥0.19mm；
*2．15 聚光镜：电动聚光镜聚光镜，数值孔径0.55；工作距离26mm，可独立调节其聚焦深度，可选明场，相差，DIC等观察方式。
*2．16活细胞拍摄成像系统：高分辨半导体制冷CCD，600万有效像素，成像分辨率2752x2208，扫描速度20fps/s @2752x2208 。具备活细胞专用成像软件功能；时间序列成像，实验设计，大面积拼图功能。
2．17显微成像软件：除基本的成像软件模块外，具备以下功能：适合活细胞观察的荧光多通道合成功能模块，图像分析和测量模块。
2．18另配：12V 100W卤素灯泡5个；无荧光镜油5瓶（20ml/瓶）；长寿命金属卤化物荧光灯泡2个。
2．19活细胞培养装置.
2.19.1密闭培养箱，操作方便。
2.19.2培养箱结构紧凑，便于控制整个空间的环境条件。
*2.19.3二氧化碳控制器：通过红外探测器检测，有专用的二氧化碳盖板，保证样品处于恒定的二氧化碳浓度环境中；控制范围：1~8%，精度0.1%；RS232接口。
*2.19.4 湿度系统控制：37 ℃时湿度范围为50~70%；有专用的防蒸发附件保护样品溶液不被蒸发及保持湿度环境。
*2.19.5可通过外置控制器、显微镜的TFT控制器或显微分析软件控制环境条件；
*2.19.6温度控制器：LED显示温度；控制范围：室温+3 ℃~60 ℃，精度0.1 ℃；严密的防蒸发附件保证培养箱内的温湿度环境稳定
*2．20 具有自动识别物镜放大倍数的结构照明附件，通过栅格移动，可实现光学切片显微成像，提高图像分辨率。
2. 21与CCD及显微成像软件相匹配的电脑1台。
3．仪器配置：
3.1 全自动倒置荧光显微镜主机 1台
3.2 高分辨半导体制冷CCD 1台
3.3 显微成像软件 1 套
3.4 配套 CCD的C型接口 1个
3.5 活细胞培养装置. 1套
3.6 与CCD及显微成像软件向匹配的电脑 1台
2 | 流式细胞仪 | CytoFlex | 一、设备参数： | 1 | 套 |  |  | 贝克曼库尔特
|  |  | 1、 *激光配置:配置488nm激光器、405nm激光器。 |  |  |  |  | 贝克曼库尔特
2、 *检测参数：可同时激发和检测4色荧光；可升级到13色荧光。
3、 光路设计：固定校准的光路设计，智能监控确保激光稳定工作。光学滤光片可由用户根据实际应用自行更换，无需专业人员调校。
4、 *采用FAPD（Fiber Array Photo Detector）能够达到5倍于传统高性能PMT的光电转换效率。
5、 *采用 “Clear Focus”光信号收集系统, 能将大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中，最多可以支持到7个空间独立的激光同时激发的信号收集。
6、 * 系统具备进一步升级的能力，可升级至3激光13色。
7、 *颗粒检测能力：可准确区分0.1um、0.2um和0.3um的细胞或微粒。
8、 *荧光灵敏度：FITC的荧光灵敏度少于41MESF，PE的荧光灵敏度少于12 MESF。
9、 荧光分辨率：CV≤2%（G0/G1期最高峰）。
10、*无需微球的绝对计数功能，在检测的同时即可自动计算样本浓度，结果准确。
11、* 信号处理精度：19比特100万道原始信息量。
12、高达107的线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上。
13、*支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到29,000个/秒以上。
14、荧光补偿：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析。
15、自动化上样系统，具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染。
16、液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由自动软件控制。
17、*上样速度：除常见低、中、高速外，用户可连续自定义样本进样速度。
18、操作系统：Window 7或以上版本。
19、*系统语言：支持中文、英文双语言。
20、基本分析软件功能：必须具备图形叠加功能；具备实时分析、细胞绝对数分析、IQ自动GATE分析、彩色GATE分析、RATIO分析、去粘连分析。
二、配置：
（1）流式细胞仪主机1台 （2）仪器操作分析软件1套
（3）电脑工作站1套 （4）电脑显示器1套
（5）质控微球1套 （6）开机试剂（鞘液）一套

## 第三标段
序号 | 物品名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | 厂家
1 | 正置荧光显微镜 | BA410-UPR | 1、 主机 | 1 | 台 |  |  | 麦克奥迪
*1.1 人机工程三目观察筒，CCIS无限远色差矫正光学系统
1.1.1 30°倾斜，瞳距调节范围48-75mm
1.1.2 22mm视场目镜，高眼点设计
1.1.3 分光比分别为：100:0/20:80，100:0/0:100,100：0/20:80/0:100
1.2 转换器：内倾6孔转换器；
*1.3 物镜：
1.3.1 无限远平场相差物镜，镜片采用多层宽带镀膜技术，增加透光率，提高图像衬度，无铅光学材质符合ROHS的环保要求
1.3.1.1 EC-H Plan 2X，数值孔径N.A.=0.05,工作距离不小于7.2mm
*1.3.1.2 EC-H Plan 4X，数值孔径N.A.=0.1,工作距离不小于15.9mm
1.3.1.3 EC-H Plan 10X，数值孔径N.A.=0.25,工作距离不小于17.4mm
1.3.1.4 EC-H Plan 40X，数值孔径N.A.=0.65,工作距离不小于0.5
1.3.1.5 EC-H Plan 100X-oil，数值孔径N.A.=1.25,工作距离不小于0.15
*1.4 聚光镜N.A=1.25；有10X、20X、40X和60X相称孔和一个带可变光阑的明场孔。
*1.5 照明：100W卤素灯
*1.6 红外感应系统，可以探测近距离有无观察者以及对应关闭、打开照明
*1.7 物镜记忆系统，切换物镜时，照明自动调节明暗;数码版可以直接调取物镜转换信息，对应软件自动调节比例尺
1.8 机械移动载物台移动面积不小于 80*53mm，载物台游标最小读数0.1mm
1.9 载物台双片夹定位孔距离的增加，加强了片夹的稳定性及耐用性
1.10 标配N.A.0.9/0.13摆进摆出消色差聚光镜，适用于2X-100X物镜的观察
2、 荧光装置
*2.1 美国CHROMA公司生产核心激发装置，原装进口
2.2 至少包括B激发滤光片组(MB-1)、G激发滤光片组(MG-1)
2.3 必须提供进口报关单证明材料，在中国海关进口货物查询网可以查询到。
*2.4 转盘式荧光模块切换装置，最多可以配置7个激发块
3、CCD成像装置
*3.1 ICX285AQ传感器，传感器尺寸不小于2/3’
*3.2 物理分辨率1360*1024，像素尺寸6.45*6.45
3.3 MOTIC控制处理及成像面板
*3.4 内置式4帧缓冲器
3.5 内置式FBGA*
*3.6 TTL触发端口
*3.7 SCHOTT BG-40过滤器
3.8 CS/C接环，USB2.0miniduankou
3.9 可以通过SDK进行重新卡法整合
*3.10 与显微镜同一品牌
4、标配软件系统
*4.1 配套Motic Advanced3.2显微图像分析系统软件,与显微镜同一品牌
*4.2 具备测量、计算、灰度值和积分光密度统计功能并导出EXCEL报表
*4.3 提供双图比较功能，一侧为固定照片，一侧为动态照片
4.4 提供马赛克、石版画等后期处理功能（提供软件截图证明）
*4.5 支持.mig格式文件，该文件同时包含图像与指示、测量结果。提供软件截图证明。
4.6 必须实时添加动态比例尺并保存含有比例尺的图像
4.7 配套Muti-focusModule多层聚焦功能
4.8 配套Assembly Module大图拼接功能
4.9 可实现图像合并及3D化显示
5、显微图像分析系统软件
*5.1 配套Motic Med 6.0显微图像分析系统软件
*5.2 具备凋亡细胞图像分析
5.3 免疫组化图像自动分析
5.4 肿瘤细胞DNA倍体分析
*5.5 rDNA转录活性分析
5.6 淋巴细胞亚群分析
5.7 凝胶电泳分析
*5.8 提供Motic专业图像采集模块
6、商务指标
6.1 为保证设备质量制造商需为国家火炬计划重点高新技术企业，提供原件证明；
6.2 制造厂商必须同时通过ISO9001/14001/13485质量体系认证，提供原件证明；
*6.3 参考国际一线品牌蔡司、徕卡、奥林巴斯、麦克奥迪、尼康；
*6.4 制造商具有博士后科研工作站和重点高新技术企业证书，提供原件证明；
*6.5 质保时间不低于3年；
6.6 配套UPS不间断电源一套；
7、配备品牌电脑一台
7.1 CPU ：Intel Core i5-4590
*7.2 主板：Intel H81及以上
*7.3内存：配置 ≥4G DDRIII 1600MHz 内存
*7.4 显卡：R5-340 1G DDR5独立显卡，显存频率不低于4600MHz
*7.5 声卡：集成HD Audio，支持5.1声道
*7.6 硬盘：≥1000G SATA3 7200rpm 硬盘
7.7 网卡：集成10/100/1000M以太网卡
7.8 光驱：DVD-RW
*7.9 扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1
*7.10 显示器：≥19.5寸显示器
2 | 砝码天平 | JYT-20 | 最大称量：2000(g) | 2 | 台 |  |  | 上海帅登仪器有限公司
3 | 精密天平 | ME203E | 一、用途 | 1 | 台 |  |  | 梅特勒
广泛应用于各种物质的精密衡量。
二、技术参数要求：
2.1.称量范围：0-220g
2.2.可读性：0.001g
2.3.重复性误差：0.001g
*2.4.线形误差：±0.002g
*2.5.稳定时间：1.5s
2.6.灵敏度时间漂移：3.0ppm/℃
2.7.秤盘尺寸：Ø120mm
2.8.防风罩有效高度（mm）：225
三、产品功能要求：
3.1坚固的金属机架，加固的机身实现过载保护
3.2.自动外置砝码校准技术，获得精确称量结果
*3.3.内置时间与日期设置，符合ISO/GLP的文档记录要求
*3.4.天平下称量装置，前置超大的水平调节脚和水平指示器
3.5.超大数字的液晶背光显示屏，方便在不同称量环境下读取称量结果
3.6.去皮、回零一键完成，方便、快捷
3.7.可拆卸的防风罩和称盘支架，易于清洁
3.8.应用程序：配方称量、动态称量、求和称量、计件称量、密度测定、百分比称量、称重称量、统计称量、自由因子称量
四、配置要求
4.1天平主机1台
4.2防风圈1个
4.3塑料保护罩1个
4.4电源1套
4.5一致性声明文件1套
4.6快速操作指南1套
五、技术服务要求：
5.1仪器整机质保一年。
5.2 供应商须安排专门工程师提供安装培训，培训时间不少于2小时，培训人数不少于2人/2次。
*5.3生产厂商须在河南设有办事处，并提供400维修电话，保证售后服务及时，并提供加盖厂家公章证明文件。
5.4生产厂商须提供24小时客服电话，及时解决用户技术咨询。
5.5 售后服务响应时间要求：0.5小时内响应，24小时内到达用户现场
*4.6生产厂商须提供ISO认证证书，并加盖厂家公章
4 | 电子分析天平 | MS105 | 一、用途 | 1 | 台 |  |  | 梅特勒
广泛应用于各种物质的精密衡量。
二、技术参数要求：
*2.1.可读性：0.01 mg
*2.2.最大称量值：120 g
*2.3.重复性误差：0.04mg
*2.4.线性误差：0.15mg
2.5.防风罩有效高度：234mm
*2.6.秤盘尺寸： Ø80mm
2.7.天平外形尺寸(W×D×H) ：358m×247m×331m
三、产品功能要求：
*3.1.采用高分辨率称量技术（HRT），内置两组校正砝码，确保准确的称量结果
3.2.清晰的高对比液晶显示屏，轻松读取称量结果
*3.3.全自动校准技术（FACT），温度漂移和时间触发的全自动校正，确保始终获得精确的称量结果
3.4.全金属机架具有良好的抗过载保护性能
*3.5四面玻璃防风罩，抗静电底板及背板，有效避免静电影响
3.6无需使用工具和移动天平，即可方便拆卸所有防风罩玻璃
3.7.天平下称量装置，天平机架塑料保护罩
*3.8.自动存储最近一次称量结果，方便查看
*3.9.内置基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、统计称量、密度测定称量值检索等应用程序
*3.10.不少于3个功能键，可直接进入预设应用程序
3.11.动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围
*3.12易于使用的天平自维护功能，例如：键盘测试，重复性测试等
3.13. 1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果
*3.14.显示两种不同的称量单位，实现便捷的单位互换
3.15.全量程范围去皮
*3.16.前置水平调节脚和水平指示器，方便观察和调节水平
3.17防风罩锁定装置，可从天平左侧打开右侧的玻璃防风门
*3.18.内置RS232和USB通讯接口，可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序。
四、配置要求：
4.1十万分之一天平主机1台
4.2防风圈1个
4.3塑料保护罩1个
4.4电源1套
4.5一致性声明文件1套
4.6快速操作指南1套
五、技术服务要求：
5.1仪器整机质保一年。
5.2 供应商须安排专门工程师提供安装培训，培训时间不少于2小时，培训人数不少于2人/2次。
*5.3生产厂商须在河南设有办事处，并提供400维修电话，保证售后服务及时，并提供加盖厂家公章证明文件。
5.4 售后服务响应时间要求：0.5小时内响应，24小时内到达用户现场。
*5.5须提供生产厂商的ISO认证证书。
5 | pH计 | FE28- Standard | 一、用途：用来精密测量液体介质的酸碱度值，应用于化工、制药、食品、生物、环保、科研等领域。 | 2 | 台 |  |  | 梅特勒
二、技术参数要求：
2.1 pH
2.1.1 测量范围：-2.00~16.00
2.1.2 分辨率：0.01 / 0.1
2.1.3 精度：±0.01
2.2 mv
2.2.1 测量范围：-2000.0~2000.0
2.2.2 分辨率：1
2.2.3 精度：±1
2.3 温度（℃）
2.3.1 测量范围：-5...105(23...221 ˚F)
2.3.2 分辨率：0.1
2.3.3 精度：0.3
*2.4 可实现自动和手动温度补偿
*2.5 终点模式：自动和手动两种终点模式可供选择。带有终点提示音和终点图标显示功能。
*2.6 校准
2.6.1 校准点：最多支持5点校准
2.6.2 可实现线性/线段两种校准方式
2.6.3 缓冲液组：4组预设缓冲液
*2.7 数据存储：可存储200组测量数据，当前校准数据
*2.8 3种接口：RS232接口、USB接口、参比接口
2.9 电源：100...240V/50...60Hz/12V DC
*2.10 屏幕：4.3英寸LCD显示屏
2.11 尺寸/重量：227*147*70mm/0.63Kg
三、配置要求：
3.1 主机1台
3.2 电极1支
三合一pH电极(0-14pH,0-80℃),塑壳，BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆
3.3 电极支架1个
3.4 缓冲液1套
四、技术服务要求：
4.1 仪器整机质保一年。
4.2 供应商须安排专门工程师提供安装培训，培训时间不少于2小时，培训人数不少于2人/2次。
*4.3 生产厂商须在河南设有办事处，并提供400维修电话，保证售后服务及时，并提供加盖厂家公章证明文件。
4.4 生产厂商须提供24小时客服电话，及时解决用户技术咨询。
4.5 售后服务响应时间要求：0.5小时内响应，24小时内到达用户现场
*4.6 生产厂商须提供ISO认证证书，并加盖厂家公章
6 | 冰箱 | BCD-186KB | 1.产品类别：双开门 | 3 | 台 |  |  | 海尔
2.总容积：186L
3.冷藏室容积：118L
4.冷冻室容积：68L
5.温控方式：机械温控
6.制冷方式：直冷
7.制冷能力：5kg/24h
8.气候类型：ST-SN-N
9.能效等级：1级
10.冰冻星级：****
11.噪声值：39db
12.制冷剂：R600a
13.压缩机：定频
14.额定电压/频率：220V/50HZ
15.开门报警：无
16.外形尺寸：624×525×1484mm
17.产品重量：51kg
7 | 低温冰箱 | DW-25L262 | 1.温度控制 | 1 | 台 |  |  | 海尔
微电脑控制、温度数字显示，箱内温度-10℃~-25℃可调
超温报警，断电记忆
2.安全系统
两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警）
两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）
开机延时保护功能
3.制冷系统
无氟环保制冷剂
高密度保温层，保温效果好
蒸发器直接做为搁物架，制冷速度更快
4.人性化设计
抽屉设计，储藏物品更方便
LED数字温度显示，便于观察
宽电压带，适合187~242V电压下使用
门把手设计，开关更省力
脚轮设计，便于移动
门锁设计，储物安全
5.参数
容积：262L
箱内温度：-10~-25
功率：90
电压：220/50
8 | 层析冷柜 | YC-2 | 1.温度范围：1℃~10℃ | 1 | 台 |  |  | 上海乔跃
2.温度精度：±0.5℃
3.容积：1200升
4.内部尺寸：660×1220×1700 mm
5.外部尺寸：760×1320×1950 mm
6.主要特征:
●层析实验冷柜采用进口制冷机，工作可靠，制冷量大。
●柜内空间高大，便于层析操作。
●全不锈钢内壁，光洁耐腐蚀。
●全透视双层玻璃门，门带锁。
●2根层析柱固定杆，2层开放式载重托板。
●自带照明灯，消毒灯，柜内电源插座。
●自带超温、差温报警功能，可选配RS-485接口。
●下设脚轮，移动方便。
●低温自动切断，确保安全。
9 | 台式微量离心机 | Microfuge 16 | 1. 无碳刷变频电机 | 1 | 台 |  |  | 贝克曼
2. 微机控制
3. 最高转速：14,800 rpm
4. 最大相对离心力：16,1630 ×g
5. 最大容量： 24×1.5/2.0mL
6. 时间设定： 99 分钟59秒，连续及短暂离心
7. 加/减速最快时间为13/11秒
8. 温度设定范围：室温
9. 体积：266×226×176 mm
10. 重量：5.4 KG
11. 噪音： 60 dbA
12.配置
1）主机一台
2）14,800rpm/16,163xg/24x1.5/2.0mL的定角转头一个
10 | 低温台式离心机 | Allegra X-30R | 1.▲仪器的最高转速≥18,000 rpm，最大相对离心力≥29,756 x g，最大容量可达到4 x 400 ml | 1 | 台 |  |  | 贝克曼
2.多种转头可供选择，包括定角转头、水平转头及酶标板转头，可以使用500 ml至400 ml 离心管（包括50ml及15ml锥形管），并可选配生物安全转头
3.驱动系统采用无碳刷变频驱动
4.环保制冷系统，采用无氟制冷剂
5.▲温度设置范围要求在-20℃至40℃之间，1℃步进
6.▲具备优良的温度控制性能，可在10分钟内降温至4℃
7.▲加速/减速选择：≥10挡加速/10挡减速
8.显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示
9.时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择
10.仪器要求具备转头不平衡检测；超速保护；自动安全门锁等安全功能
11.配置要求：
a.主机一台
b.4,700rpm/4,255xg/4x400mL的水平转头一个，配置一套生物安全吊桶盖
c.14,000rpm/16,244xg/24x1.5mL的水平转头一个
d.4,700rpm/2,721xg/2x3块微孔板或2x1块深孔板的酶标板转头一个
e.放置0.5ml PCR管的转头适配器一套；放免管的转头适配器一套；放置10/15mL离心管的适配器一套；放置30mL(旋锥管)的转头适配器一套
11 | 台式高速冷冻离心机 | Allegra 64R | 1）▲最高转速：30,000 rpm；最大离心力：64,400×g；最大容量：6×85ml | 1 | 台 |  |  | 贝克曼
2）微机控制，数字显示，触摸式按键操作
3）▲温度设置范围为-20°C至40°C，采用非CFC冷冻剂（R134A）
4）升/降速率选择：10个/ 10个
5）数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示
6）时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能
7）安全功能
a) 转头不平衡检测
b) 超速、超温保护
c) ▲备有24x2mL生物安全转头可供选择，防止工作人员受样品污染
d) 备有60x1.8ml密封水平生物安全转头可供选择
10）▲原厂提供售后维修服务
11）配置要求：
a. 主机一台
b.30,000rpm/64,400xg/12x1.5mL的定角转头一个
c.10,000rpm/10,4000xg/10x15mL的锥形定角转头一个
d.12,400rpm/12,200xg的密封水平转头一个
12 | 小型垂直电泳转印系统 | Mini-PROTEAN Tetra | 1. 工作环境 | 1 | 套 |  |  | Bio-Rad
1.1 工作温度 0-40°C
1.2 工作和存储湿度 0-95%
1.3 工作电源 100-240V
2. 用途
用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳并能提供微型胶的快速、高质量的印迹转移。
3 性能与技术要求（*为必须满足的指标）
3.1* 标准配置：小型垂直电泳槽1套（电泳槽配置：缓冲液槽带盖1个，电极装置1套、伴随电泳模块、小型转印模块1个，灌胶装置1套，上样引导装置1个，电泳疏5把，玻璃板5套），基础型电泳电源1台。
3.2 电泳槽性能指标：
3.2.1 *同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验
3.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm
3.2.3* 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶
3.2.4 *灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性
3.2.5 *上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样
3.2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合
3.2.7 *模块化：标配转印模块1个
3.3 转印模块性能指标：
3.3.1 参数设置灵活。可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移。
3.3.2 在低压下也能获得高效、稳定的转移。
3.3.3 *具有超冷却芯，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。
3.3.4 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。
3.3.5 最大胶尺寸：7.510 cm；缓冲液体积：450 ml；胶容量：2块小胶
3.4 电源技术指标
3.4.1*输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)
3.4.2*输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟
3.4.3*有暂停/继续功能, 有断电后自动恢复功能
3.4.4输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳
3.4.5*安全标准：通过EN-61010, CE标准
13 | 微量加样器 | Research plus | 规格： | 2 | 套 |  |  | Eppendorf
0.1–2.5 μl； 2–20 μl；20–200 μl；200–2000 μl；1套
0.1–2.5 μl；0.5–10 μl；10–100 μl；100–1000 μl；1套
技术指标：
0.1-2.5ul 移液器体积增量0.002ul，深灰色控制按钮
0.25ul时不准确度±12%，不精确度≤6.0%；
1.25ul时不准确度±2.5%，不精确度≤1.5%；
2.5ul时不准确度±1.4%，不精确度≤0.7%
0.5-10ul 移液器体积增量0.01ul，灰色控制按钮
0.5 μl不准确度±8.0%，不精确度±5.0%；
1ul时不准确度±2.5%，不精确度≤1.8%；
5ul时不准确度±1.5%，不精确度≤0.8%；
10ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.4%
2–20 μl 移液器体积增量0.02ul，浅灰色控制按钮
2ul时不准确度±5%，不精确度≤1.5%；
10ul时不准确度±1.2%，不精确度≤0.6%；
2.5ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.3%
10-100ul 移液器体积增量0.1ul，黄色控制按钮
10ul时不准确度±3.0%，不精确度≤1.0%；
50ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.3%；
100ul时不准确度±0.8%，不精确度≤0.2%
20-200ul 移液器体积增量0.2ul，黄色控制按钮
20 ul时不准确度±2.5%，不精确度≤0.7%；
100ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.3%；
200ul时不准确度±0.6%，不精确度≤0.2%
100-1000ul 移液器体积增量0.1ul，蓝色控制按钮
100 ul时不准确度±3.0%，不精确度≤0.6%；
500ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.2%；
1000ul时不准确度±0.6%，不精确度≤0.2%
14 | 电动移液枪 | Scientific S1 9501 | 1.吸液速度：8档速度 | 2 | 只 |  |  | Thermo
2.放液速度：8档速度（＋重力放液）
3.电池：锂电池
4.最大连续工作时间：20小时连续使用
5.充电时间：3小时
6.重量：220克
7.移液管套材料：可高温高压灭菌硅橡胶
8.移液管兼容类型:适配所有品牌玻璃或塑料移液管1－100ml
9.滤器:0.45um
10.滤器材质:疏水过滤膜
11.配置要求：配工作台支架、壁挂式支架、翼状支架
15 | 低氧细胞培养箱 | ProOxC21 | 1. 整套装置由独立的气体控制器和细胞培养托盘室两部分组成，细胞培养托盘室可放进用户自备的二氧化碳/恒温培养箱内运作，方便、灵活。 | 1 | 套 |  |  | 美国BioSpherix
2. * 高精度进口气体控制器，可同时控制细胞培养托盘室内的氧气浓度和二氧化碳浓度，氧气浓度控制范围0.1%—99.9%，精度为0.1%；二氧化碳浓度控制范围0.1%—20.0%，精度为0.1%；可准确的按预设定值注入气体。
3. 气体控制器可外接2个气体钢瓶，二氧化碳及氮气（低氧要求）或氧气（高氧要求）钢瓶。
4. * 细胞培养托盘室内置氧气探头和二氧化碳探头，严格监控托盘室内气体浓度，可按预设定值随时快速恢复和维持气体浓度。
5. 细胞培养托盘室由透明有机材料外壳和不锈钢层架构成，可完全拆卸进行彻底清洁；使用磁条进行室体密封，每个托盘室配有内置搁板和一个不锈钢水盘。
6. * 细胞培养托盘室标配探头固定盒、换气扇及气体过滤膜，并随主机配送9个进口气体过滤膜，方便更换，从而降低污染风险，适合严格的细胞培养要求。
7. 细胞培养托盘室：带2块内置隔板，14英寸（宽）*12英寸（深）*6英寸（高）
8.配置：
C21控制器 + 细胞培养Chamber（带2块内置隔板）
16 | 自动细胞计数仪 | IC1000 | 一、设备参数 | 1 | 套 |  |  | Countstar
1.测量样品浓度：1×104—3×107/ml
2.测量样品直径范围：5—180μm
3.细胞活率范围：0—100%
4.样品体积：20μl
5.测量时间：20秒
6.光源：白色LED
7.输出格式：JPEG/PDF/EXCEL
8.数据传输：USB2.0
9.单片测量样品数：5个
10.重量：7.3kg
11.体积：206mm(L)X123mm(W)X346mm(H)
二、细胞计数板技术参数
1.材料：聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)
2.尺寸：75 mm (w) × 25 mm (d) × 1.8 mm (h)
3.槽深：195 μm
4.测量室体积：20 μL
三、配置要求
1. Countstar Automated Cell Counter计数仪主机 1台
2. Counstar Control Center 软件 1件
3. Countstar Dongle 密码狗 2件
4. Counting Slider（250个样品/盒） 1盒
5. 调焦工具 1个
6.中文说明书 1份
7. 出厂证明 1份
8. 保险丝
17 | 恒温摇床 | JBZL-08 | 温度范围：室温-50℃，温度波动值：≤1℃（℃），微电脑控制 | 1 | 台 |  |  | 晶玻
18 | 精密增力电动搅拌器 | JJ-1 | 300W | 1 | 台
19 | 磁力搅拌器 | HI324N | 容量：5L，转速：最大达800-1000 | 1 | 台 |  |  | 意大利哈纳
20 | 快速混匀器 | SK-1 | 震荡频率：30HZ，电源：220V 50HZ，回旋振幅：5mm，振荡频率（调速范围）：启动-3000转/分钟，整机功率（W）：30，工作尺寸（cm）：￠8 | 2 | 台 |  |  | 金坛市白塔新宝仪器厂 | 液液混合
21 | 漩涡混合器 | QL-866 | 功率：40W，转速：3000转/分，工作方式：点动、连续，工作台直径：55mm橡胶 | 2 | 台 |  |  | 海门其林贝尔 | 液液，液固，固固混合
22 | 酸缸 | SG 001 | 容积：60×40×40CM可配置内缸 | 2 | 台 |  |  | 杭州凯弗克斯实验室设备有限公司
23 | 液氮罐 | YDS-10 | 含提筒3个 | 1 | 套 |  |  | 豫新航空
|  | YDS-20 | 含提筒3个 | 1 | 套
|  | YDS-60-210 | 含提筒3个，配方形提筒架4个、液位尺1个 | 1 | 套
24 | 水浴锅 | HH-S6 | 数显双列六孔恒温水浴锅，RT-100（℃） | 3 |  |  |  | 常州
25 | UPS电源 |  | 1. 工作模式：在线式 | 3 | 套
2. 容许最大设备功率：不小于1600W
3. 后备时间：不小于2h
4. 转换时间：0ms
5. 输入电压：110-300V
6. 输出电压：220V±1%
7. 输出波形：正弦波
8. 输出频率：50Hz±0.2Hz
9. 警告声音：低电量、过载及错误的声音报警
10. 运行环境：0-40℃ 湿度20-90%（无凝露）
11. 配置：UPS主机、电池箱、电池组、电池连接线各1套