## Sheet1
2019-2020学年第二学期实验室教学设备
序号 | 耗材名称 | 耗材类型 | 型号 | 规格 | 耗材单位 | 耗材数量 | 耗材价格 | 耗材总价 | 实验室名称
1 | Peabody运动发育评估工具 | 设备 |  | * | 套 | 1 |  |  | 儿童康复实验室
2 | GMFM量表工具箱 | 设备 |  | * | 套 | 1 |  |  | 儿童康复实验室
3 | 精细运动能力测试FMFM量表工具箱 | 设备 |  | * | 套 | 1 |  |  | 儿童康复实验室
6 | 普利生 半自动血凝分析仪C2000-4 | 设备 |  | 普利生C2000-4半自动血凝仪产品配置：主机(含双磁路磁珠检测装置、控温装置)、微型打印机 (内置)、C2000血凝仪系统控制软件 | 台 | 1 |  |  | 检验综合实验室
7 | 麦氏比浊仪 | 设备 |  | 参数：测量范围0-6MCF（1MCF=3*108CFU/ml）,最小示值：0.001MCF，误差显示：±6%，重复率：≤0.5%，零点漂移：±0.5%F.S(试管直插式） | 台 | 4 |  |  | 检验综合实验室
8 | 高科光学整套8组合 | 设备 |  | 10%标准滤光片 20%标准滤光片 30%标准滤光片 紫外标准滤光片 杂散光标准滤光片，波长220nm 杂散光标准滤光片，波长340nm 钬玻璃 镨钕玻璃 整套8组合规格：12.5*12.5*45mm | 套 | 1 |  |  | 检验综合实验室
9 | 高科光学 | 设备 |  | 镨钕玻璃 规格：12.5*12.5*45mm | 个 | 20 |  |  | 检验综合实验室
10 | 琼脂糖水平电泳仪 | 设备 |  | 产品编号：122-3146基本参数：外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)缓冲液总容量：约650ml重量：1Kg特点：高透明度聚碳酸酯注塑成型，无渗漏；透明上盖开孔设计，便于散热，方便观察；制胶器模具成型，可以制作4种不同的胶；桥式设计，节省缓冲液；耐高温，不变形；*限位功能，操作准确；*高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；*可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修；纯度≥99.95%的铂金电极丝，导电性能最佳；用途：适用于鉴定，分离、制备DNA，以及测定其分子量。 | 台 | 8 |  |  | 检验综合实验室
11 | TD-A型血型血清学用离心机 | 设备 |  | 1．供电电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz2．额定功率：<120W3．环境温度：10℃-40℃4．环境湿度：≤85%5．电机转速：1500R/min6．最大离心力：182Xg7．记时时间：<99分8．整机噪音：<75dB9．可配转子：微柱凝胶卡转子10．外型尺寸：40mm×320mm×210mm11．重量：9kg（不含转子） | 台 | 2 |  |  | 检验综合实验室
12 | FYQ型免疫微柱孵育器 | 设备 |  | 1． 电源：AC220±22V，50/60Hz2． 环境温度：10-37℃3． 孵育温度：37.0±1.5℃4． 外形尺寸：370mm×270mm×183mm5． 最大功率：60VA6． 重量：5.3Kg | 台 | 2 |  |  | 检验综合实验室
13 | 紫外可见分光光度计 | 设备 |  | 波长校准套件（镨钕滤光片16套、氧化钬滤光片16套） | 台 | 3 |  |  | 检验综合实验室
14 | 高压灭菌锅 | 设备 |  | 1.灭菌室尺寸（mm）：500*760 2.控温范围50度-134度 3.电源/功率：380V/6KW 4.有效容量：150L 5.屏显，需有安全认证书，手续齐全 | 台 | 2 |  |  | 病原生物学实验室
15 | 立式恒温摇床 | 设备 |  | 【产品型号】HNY-2102 【控制方式】P.I.D微电脑处理芯片 【对流方式】强制对流 【振荡方式】回旋 【显示方式】LCD液晶显示 【回旋频率范围】0；20-350rpm/min（可做静态培养，正反转） 【回旋频率精度】±1rpm 【摇板摆动幅度】Φ26mm（可定制φ35（20-250rpm/min）、 φ50（20-200rpm/min）） 【最大配置】100ml*100或250ml*56或500ml*44或1000ml*24 【标准配置】250ml*28 500ml*22 【托盘尺寸】710*455mm 【外型尺寸】950*700*1280mm 【容积】335L 【功率】1150w 【电源】AC220±10%50-60Hz | 台 | 1 |  |  | 病原生物学实验室
16 | 漩涡振荡器 | 设备 |  | 具有连续、点触、调速 ·从约200转/分钟～2800转/分钟注意调节； ·配备碗型及平板型两种振荡头，可自由更换； ·更具备可固定1.5/2ml 离心管4支或15ml以下1支混匀，无需手持（平板振荡头取下橡胶垫片后内部具有固定圈）； | 台 | 5 |  |  | 病原生物学实验室
17 | 余氯比色计 | 设备 |  | 0-2.5mg/L | 台 | 1 |  |  | 现代生物学实验室
18 | 真空泵 | 设备 |  | 1L/工作电压：交流220V/50HZ； | 台 | 6 |  |  | 现代生物学实验室
19 | 蠕动泵 | 设备 |  | 1rpm-300rpm，RS485接口，适用AC 90V-260V/48V电源，旋钮结合按钮，一键控制 | 台 | 3 |  |  | 现代生物学实验室
20 | 台式高速冷冻离心机 | 设备 |  | *1、最高转速：18000rpm；最大相对离心力：23846×g *2、温度控制范围：－20℃～40℃；温度控制精度：±1℃；转速精度：±10rpm *3、定时范围：1～99h99min59S/连续/短时离心；噪音：≤55dB（A） *4、 微电脑控制、LCD液晶显示；采用交流变频电机驱动 *5、 9种升、降速率选择；10种自定义工作模式选择 *6、 进口制冷压缩机, *7、两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便 *8、 转速/离心力互设、同步显示；运行中可随时更改参数，无需停机 *9、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠。 *10、 全钢制结构，不锈钢离心腔；不平衡保护；自动平衡，无需配平 *11、自动识别转子，转头使用记忆功能，转头达到使用寿命后机器会自动报警提示防止安全隐患 12、1.5/2.2ML*24角转子 13、要求生产厂家通过了ISO9001：2000质量管理体系认证和ISO13485：2003医疗器械 质量管理体系认证。 | 台 | 4 |  |  | 化学与生物化学实验室
21 | 等点聚焦多用途电泳仪 | 设备 |  | 1外形尺寸（L×W×H）：305×290×100mm 2琼脂糖凝胶板规格(L×W)：200×240mm 3等电聚焦凝胶板规格(L×W)：140×190、60×190.，0.4mm、1.0mm厚 4重量：3.5Kg 5缓冲液总容量：750ml 6*电泳可采取湿法或半干法； 7*配铝合金冷却装置，散热均匀； 8*有水平调节腿； 9*配有灌胶器，制胶方便； 10*上盖和冷却板具有精细标尺； 11*PH值梯度稳定保持，聚焦效果明显； 12*赠送上样滤纸梳10片。 | 台 | 3 |  |  | 现代生物学实验室
22 | 紫外/可见光分光光度计 | 设备 |  | 1.波长范围；200nm～1000nm 2. 波长最大允许误差：±2nm 3. 波长重复性：≤1nm 4. 透射比最大允许误差：±0.5%（T）（以NBS930D测定） 5. 透射比重复性：≤0.2%（T） 6. 光谱带宽：4nm 7. 杂散光：≤0.3%（T）(在220nm处，以NaI测定，在360nm处，以NaNO2测定) 8. 稳定性: 暗电流漂移：0.2%(T)/3min 亮电流漂移：0.5%(T)/3min | 台 | 4 |  |  | 现代生物学实验室
23 | 电子天平（0.01g） | 设备 |  | 1、最大称量（g）:1000 2、可读性（g）:0.01 3、重复性（g）:±0.01 4、线性（g）:±0.02 5、毛重（kg）:1.5 6、净 重（kg）:1.1 7、外形尺寸:175×240×85 8、可选配多台无线连接，实现无线传输 9、远程电脑操作，可实现长时间无人操作 | 台 | 3 |  |  | 现代生物学实验室
24 | 电子天平（0.001g） | 设备 |  | 1. 大称量（g）200 2. 可读性（g）0.01 3. 重复性（≤g）±0.01 4. 线性（≤g）±0.02 5. 秤盘尺寸φ115 6.外形尺寸200*270*30 | 台 | 2 |  |  | 现代生物学实验室
25 | 电子天平（0.0001g） | 设备 |  | 1.实际分度值 g:0.0001 2.最大称量范围 g: 220 3.可重复性标准偏差 g: 0.0001 4.校准砝码值 g:200 5.类型:外校 6.天平的外形尺寸 : :mm 365×223×338 7.包装的外部尺寸 : mm 500×310×450 8.秤盘尺寸mm:Ф90 | 台 | 2 |  |  | 现代生物学实验室
26 | 电子天平（0.00001g） | 设备 |  | 量程(g)：120/31 校准方式：全自动内校 可读性：0.1mg/0.01mg 重复性：±0.1mg/±0.05mg线性误：±0.1mg/±0.05mg 操作温度范围(℃)：10~30响应时间(平均值)2.5/15 秤盘尺寸(mm)：Φ90 外形尺寸(长*宽*高)(mm)： 开机预热(分钟)：20-30 显示器：可拉伸式 LCD 标准 RS232 通讯端口，实现数据与电脑、打机或其他设备之间的通讯 可伸拉式 LCD 显示器，避免用户在操作按键时对天平造成冲击和震动 可选配多台无线连接，实现无线传输 远程电脑操作，可实现长时间无人操作 | 台 | 2 |  |  | 现代生物学实验室
28 | 涡旋混合器 | 设备 |  | ★振荡频率：＞2600次/分 ★输出转矩：＞2800次/分 ★功率：12W ★电压：220V±10℅ 50HZ ★工作面积：10CM ★电机，无噪音。 | 台 | 4 |  |  | 化学与生物化学实验室
29 | 高压灭菌锅 | 设备 |  | 1 拨杆式快开门结构 2 304不锈钢材质，自胀式密封圈 3 智能化自动控制灭菌循环程序 4 设定温度时间采用一键式操作方式 5 触摸式操作，LEC数码显示运行状态 6 灭菌温度可选设定范围50℃-138℃ 7 灭菌时间可调设定范围0-99h 8 具有断水保护控制，安全联锁装置 9 具有自动排放冷空气和灭菌终了后自动排汽功能 10 灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 11 可增配打印功能 12 容积：30升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW 15 灭菌室尺寸：φ370×320（mm），毛重：80Kg 16 包装尺寸：560*590*980（mm），仪器净尺寸：500*550*860（mm） 17 本设备设计压力：0.24Mpa ，最高工作压力：0.217Mpa 18 具有国家规定的特种设备压力容器证书和医疗器械证书 | 台 | 1 |  |  | 化学与生物化学实验室
30 | 数显恒温震荡培养箱 | 设备 |  | 容积:BS-1E(1组） 150L 温控范围:5-50℃ 温控精度:±1℃ 振荡速度:起动-300r/min 振幅:20mm(回旋) 装瓶量:1组-试管：￠16×200，100ml×15,200ml×9 加热功率:1组-300W 压缩机功率:180W 电源:交流220V 50Hz 外型尺寸:1组-610×610×1150 | 台 | 1 |  |  | 化学与生物化学实验室
31 | 摇床 | 设备 |  | 1.机箱外壳采用冷轧钢板制造，内胆采用8K304不锈钢板制造。 2.运行稳定可靠，噪音低，使用寿命长。占地面积小，上翻盖开门设计，方便置于试验台上操作。 ★3.温度采用微处理器控制，脉冲调宽式加热原理，具有控温精度高、均匀性好、稳定性可靠等优点。 ★4.选用测量、转换一体的数字化温度传感器，具有体积小、测量准确、免调试、抗干扰能力强，精度高的特点。 5.具有定时功能.0分钟～999小时内可任意设定培养时间 ★6.自主设计研发的三轴同步式机芯专利技术，其专利号为： ZL 2009 2 0100911.6。为保证其产品质量的可靠性需提供厂家技术证明文件来证明。 ★7.转速调节由三相异步电机采用变频方式实现，无碳刷滑动环节、噪音低、无火花、对电网辐射小，保持电网清洁，有利环保。 | 台 | 1 |  |  | 化学与生物化学实验室
32 | 超净工作台 | 设备 |  | 1数显式控制界面, 轻触键操作, 可实现三档调速和显示风机、照明灯和紫外灯运行状态。 2 可设置紫外灯预约开启和关闭, 显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。 3 两侧采用嵌入式的钢化玻璃, 方便观察。 4 采用了专利技术的任意定位移门系统。 5 工作台面采用一体成型的优质不锈钢, 前端圆弧形设计，耐腐蚀, 易清洁。 6外箱体采用优质冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂, 抗腐蚀能力强, 能有效地抑制柜体表面细菌滋生。 7流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 | 台 | 1 |  |  | 化学与生物化学实验室
33 | 数显PH酸度计 | 设备 |  | PHS-3C | 台 | 8 |  |  | 制药工程学实验室
34 | 显微熔点仪 | 设备 |  | SGW X-4 | 台 | 2 |  |  | 制药工程学实验室
35 | 药品阴凉柜 | 设备 |  | 1200*65*1920mm | 台 | 1 |  |  | 制药工程学实验室
36