模型技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模型 | 1 | 1、模拟人具有真实的解剖结构,真实的按压手感； 2、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可以打开气道； 3、可探测包括仰头抬颚、按压深度、按压力度； *4、模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，以便满足不同的训练要求； 5、传感器可显示正确的手部位置； 6、使用复苏球或口对口通气时，胸部有起伏； 7、吹气量正确与否有不同音效反馈； 8、当产生胃胀气时，可通过挤压腹部动作排除气体； 9、测量和反馈内容能完全满足美国心脏协会的高质量心肺复苏（QCPR）的5点要求。 10、带有电子显示器，具有CPR的反馈、考核、评估功能。 *11、电子显示器可实时反馈进行CPR时的按压深度, 按压速率, 并具备回弹程度反馈功能。 12、电子显示器可评估出胸外按压和通气的单项得分。 *13、电子显示器的评估报告显示正确按压百分比，正确通气百分比，CPR持续时间。 14、模拟人硬件应可兼容至少2种CPR的监测方法，并且根据需要可自由选择。 |
| 2 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿模型 | 1 | 1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2.体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。 3.功能实验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 4.功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺。 5.穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。 |
| 3 | 胸腔穿刺电子标准化病人 | 1 | 1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 3.叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。 4.完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 5.性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。 |
| 4 | 腰椎穿刺模型 | 1 | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2.腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 3.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 4.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |
| 5 | 骨髓穿刺模型 | 1 | 1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 3.可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 |
| 6 | 换药训练模型 | 1 | 1.该仿真模型提供17处标准外科手术切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术(置引流管)、右乳根治术(置引流管)、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、褥疮二期、截肢术。2.可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 |